UWAGA: W poniższej specyfikacji znajdują się punkty oznaczone symbolem [ ]. W tych punktach inżynier projektu musi dokonać wyboru, dodać specyficzne informacje związane z projektem oraz usunąć te, które nie będą miały zastosowania.

Amperometryczny czujnik dwutlenku chloru

Jednokanałowy przemysłowy czujnik online do pomiaru dwutlenku chloru w stacjach uzdatniania wody pitnej, sieciach dystrybucji, a także w innych aplikacjach wymagających monitorowania ClO2 na poziomie ppm i ppb.

Urządzenie wykorzystuje metodę amperometryczną do pomiaru stężenia ClO2 . Membrana służy do selektywnego

rozpraszania cząsteczek ClO2 w kierunku czujnika amperometrycznego. Pomiar jest kompensowany pod kątem

temperatury. Czujnik wymaga uniwersalnego przetwornika cyfrowego.

Dane techniczne

Zakres pomiarowy	0 - 2 mg/L ClO2

Limit detekcji	0,01 mg/L ClO2

Dokładność	5 % lub ±10 ppb ClO2, zależnie od tego, która wartość jest większa

Odchylenie standardowe

1,5 %

Czas odpowiedzi	90 % mniej niż 90 sekund

Interwał pomiarowy	ciągły

Przepływ	14 L/h (200 - 250 mL/min) regulowany automatycznie przez kuwetę przepływową

Zakres ciśnienia	0,1 - 2 bar w kuwecie przepływowej

Temperatura próbki	2 - 45 °C

Kompensacja

temperatury

Automatyczna

Metoda pomiarowa	Amperometryczny/Membranowy (elektroda, membrana, elektrolit)

Zakłócenia	--

Metoda kalibracji	Kalibracja zero: elektrycznie lub z wodą niezawierającą ozonu

Kalibracja: Porównanie metod laboratoryjnych z próbką procesową

Interwał kalibracji	2 miesięcy

Sposób montażu	Na płaszczyźnie pionowej (panel, stojak itp..)

Wejście próbki	Średnia zewnętrzna 0,25 cala

Wyjście próbki	Średnica wewnętrzna 0,5 cala

Warunki przechowywania

Wilgotność względna

-20 - 60 °C

0 - 90 % nie kondensuje

Interwał konserwacji    6 miesięcy wymiana membran i elektrolitu ( kuweta pomiarowa)

Wysokość czujnika      270 mm Szerokość                     250 mm Waga                             6,5 kg

Stopień ochrony           IP66 / NEMA 4X

Kompatybilność przetwornika

Uniwersalny przetwornik pomiarowy, wielokanałowy przetwornik pomiarowy

Zakres dostawy

[ ] (usunąć niepotrzebne) Urządzenie analityczne

Amperometryczny czujnik dwutlenku chloru

Akcesoria opcjonalne

[ ] Jednostka do zakwaszania

[ ] Jednostka przepływu nieciągłego

[ ] Stojak na urządzenie

[ ] Przewód zasilający 125 V z odciążeniem naprężenia

[ ] Przewód zasilający 230 V z odciążeniem naprężenia

[ ] Kabel przedłużający   	(do wyboru 1/7,6/15,2/30,5 m) (Standardowa długość kabla to 0,4 m)

[ ] Cyfrowa skrzynka połączeniowa (wymagana, gdy długość kabla pomiędzy czujnikiem cyfrowym a przetwornikiem wynosi od 100 do 1000 m)

Części zamienne

[ ] Elektroda dwutlenku chloru

[ ] Zainstalowane membrany (4 szt./op.) [ ] Elektrolit

Serwis

[ ] Serwis producenta obejmuje uruchomienie urządzenia, podstawowe szkolenie z zakresu obsługi oraz wydanie certyfikatu sprawdzenia urządzenia.

[ ] Umowa serwisowa obejmuje wszelkie rekomendowane przez producenta czynności konserwacyjne, regularną kalibrację oraz wszelkie niezbędne naprawy w okresie od uruchomienia urządzenia do akceptacji użytkownika końcowego / odbioru przez zakład oraz przez pierwsze 12 miesięcy użytkowania.

Branża:	Hach

Produkt:	Amperometryczny czujnik dwutlenku chloru 9187 sc