Dijital Online Proses pH Sensörü

Suyun pH değerini ölçmek için online proses pH sensörü. pH teknolojisi, üçüncü toprak elektroduna göre pH farklılığını ölçmek için bir proses elektrodu ve referans elektrodu kullanır. Sensör, evrensel dijital kontrol ünitesine bağlanır. Çift bağlantılı tuz köprüsü kirlenmeye karşı standart iç hücre çözeltisinin seyrelmesini en aza indiren bir bariyer oluşturur. Değiştirilebilir tuz köprüsü referans elektrodu zorlu proses koşullarına karşı korumak için büyük miktarda tampon bileşik sağlar. Değiştirme gerektiğinde tuz köprüsü sensörün uç kısmına bağlanır. Kapsüllü yapı sensörün yükselticisini nemden korur. pHD analog sensörün yükselticisi sensörün kontrol ünitesinden 1000 m uzaklığa kadar yerleştirilebilmesine olanak sağlayan güçte sinyal üretir.

İnternet tarayıcı kullanabileceğiniz herhangi bir cihazdan sensörleri uzaktan izleme, ölçümlerin genel durum sistem kontrolü (Kestirimci Sistem Kontrolü içeren cihazlarda) imkanı sunar ve bunların yanında gerekli ve gelecek bakımlar hakkında bilgi vererek, kullanıcı riskini ve cihaz durma süresini minimuma indirir.

Teknik Veriler

Ölçüm aralığı Doğruluk Hassasiyet Tekrarlanabilirlik Sıcaklık doğruluğu Kayma

İşletme sıcaklık aralığı

0 - 14 pH

± 0,02 pH

± 0,01 pH

± 0,05 pH

± 0,5 °C

24 saatte 0,03 pH, kümülatif olmayan

Dijital Sensör: -5 - 70 °C

Analog sensör dijital ağ geçidi ile: 5 - 105 °C Daldırma Tipi Sensör: 0 - 50 °C

3 m saniyede, maksimum

Maksimum 2 bar aşırı basınçbar

Akış hızı

Sensör basıncı / Sıcaklık sınırı

Sıcaklık sensörü İletim mesafesi Kablo Uzunluğu Malzeme Saklama koşulları

Kalibrasyon metodu Daldırma derinliği İletişim

Ağırlık

Otomatik sıcaklık telafisi ve analizör sıcaklık okuması için NTC 300 Ω termistör

100 m, maksimum

10 m PUR (poliüretan) Bir korumalı 4 iletken, derecesi 105 °C Paslanmaz çelik, Ryton, cam, titanyum, FKM/FPM conta

4 - 70 °C, %0 - 95 bağıl nem (yoğuşmasız)

İki noktalı otomatik, bir noktalı otomatik, iki noktalı manuel, bir noktalı manuel 107 m/1050 kPa değerine batırılabilir

Modbus

0,870 kg

LÜTFEN DİKKAT: Aşağıdaki spesifikasyonda, [ ] sembolüyle vurgulanmış alanlar bulunmaktadır. Bu alanlarda, mühendisin bir seçim yapması, projeye özgü belirli bilgiler eklemesi ve söz konusu proje için geçerli olmayan öğeleri silmesi gerekmektedir.

Teslimat Kapsamı

Sensör, 10 m kablo ve kılavuzla gelir

Elektrot Tipi

[ ] (En az 1 seçenek belirleyin)

[ ] Birçok uygulamaya uygun genel amaçlı cam elektrot

[ ] Düşük pH uygulamalarında HF direnci için cam elektrot

Sensör Gövde Malzemesi

[ ] (En az 1 seçenek belirleyin)

[ ] PEEK gövde (proses çözeltilerinin büyük bölümünde kimyasal uyumluluk için) [ ] Ryton gövde (daha az aşındırıcı çözeltiler için)

[ ] Paslanmaz çelik gövde (daldırma uygulamaları için)

Sensör Montaj Seçenekleri

[ ] (En az 1 seçenek belirleyin)

[ ] çevrilebilir

[ ] Yerleştirme Tipi [ ] Daldırma Tipi

[ ] Sıhhi

Aksesuarları

[ ] (gerekli olmayan öğeleri silin)

[ ] Evrensel Kontrol Ünitesi

[ ] Tampon çözeltisi, pH 7,00 (NIST), renk kodlu sarı, 500 mL

[ ] Tampon çözeltisi, pH 4,01 (NIST), renk kodlu kırmızı, 500 mL [ ] Tampon çözeltisi, pH 10,01 (NIST), renk kodlu mavi, 500 mL [ ] Standart hücre çözeltisi, konsantre pH 7,0 tampon, 500 mL

[ ] PEEK tuz köprüsü, Kynar (PVDF) dış bağlantı [ ] Dijital uzatma kablosu, 7,7 m

[ ] Dijital uzatma kablosu, 15 m [ ] Dijital uzatma kablosu, 31 m

[ ] 1 inç NPT sensör direk montaj düzeneği [ ] pH sensörü için CPVC Rakor Montajı

[ ] 1 inç NPT sensörler için yüzer montaj

[ ] pH diferansiyel sensörler için akış geçişli montaj [ ] Yerleştirmeli montaj, dijital, 1½ inç CPVC

[ ] pH için bağımsız hava üflemeli sistemler (115 V AC)

Servis

[ ] Üretici firma servis personeli tarafından verilen devreye alma hizmeti cihazın temel çalıştırma eğitimi ve performansının belgelendirilmesini kapsar.

[ ] Üretici firma Servis Bakım Anlaşmaları; cihazın devreye alımı ile kullanıcı hizmetine verilmesi ile başlayan ve 12 aylık kullanım dönemi sonunda, üretici tarafından tavsiye edilen koruyucu bakımlarını, belirlenmiş periyotlarla kalibrasyonunu ve gerektiğinde onarımını kapsar.

Marka: Hach

Ürün:

pHD sc Dijital Online Proses pH Sensörü