Cyfrowy czujnik pH online

Sonda procesowa pH online do pomiaru odczynu wody. Technologia pH wykorzystuje elektrodę procesową i elektrodę odniesienia do dyferencyjnego pomiaru pH względem trzeciej elektrody uziemiającej. Czujnik wymaga uniwersalnego przetwornika cyfrowego. Podwójny mostek solny tworzy barierę przed zanieczyszczeniami, co minimalizuje rozcieńczanie roztworu wzorca w kuwecie. Wymienny mostek solny posiada dużą ilość bufora chroniącego elektrodę odniesienia przed trudnymi warunkami procesowymi. Jeżeli konieczna jest wymiana mostka solnego, wystarczy przykręcić nowy u nasady czujnika. Szczelna konstrukcja chroni wbudowany przedwzmacniacz czujnika przed wilgocią. Przedwzmacniacz analogowego czujnika pHD wytwarza sygnał na tyle silny, by można było go zarejestrować za pomocą przetwornika znajdującego się nawet 1000 m dalej.

Obejmuje możliwość zdalnego monitorowania czujników na dowolnym urządzeniu obsługującym przeglądarkę i prezentowania ogólnej diagnostyki pomiarów (w przypadku czujników z funkcją Predictive Diagnostics), a także informowania o zbliżających się i wymaganych czynnościach konserwacyjnych – redukując ryzyko związane z przestojami.

Dane techniczne

Zakres pomiarowy Dokładność Czułość Powtarzalność

Dokładność

temperatury Dryft

Zakres temperatury pracy

0 - 14 pH

± 0,02 pH

± 0,01 pH

± 0,05 pH

± 0,5 °C

0,03 pH przez 24 godziny, nieskumulowany

Czujnik cyfrowy: -5 - 70 °C

Czujnik analogowy z bramką cyfrową: 5 - 105 °C

Czujnik zanurzeniowy: 0 - 50 °C

3 m na sekundę, maksymalnie

Współczynnik przepływu

Ograniczenie ciśnienia

/temperatury dla czujnika

Czujnik temperatury

Maksymalnie 2 bar nadciśnienia

Termistor NTC 300 Ω do automatycznej kompensacji temperatury i odczytu temperatury

analizatora

100 m, maksymalnie

10 m PUR (poliuretan) 4-przewodowy z jedną osłoną, temp. do 105 °C Stal szlachetna, Ryton, szkło, tytan, uszczelka z tworzywa FKM/FPM

Odległość transmisji

Długość kabla

Materiały stykające się z medium

Warunki przechowywania

Metoda kalibracji

4 - 70 °C, 0 - 95 % wilgotności względnej (bez kondensacji)

Dwupunktowa automatyczna, jednopunktowa automatyczna, dwupunktowa ręczna, jednopunktowa ręczna

Zanurzenie do 107 m/1050 kPa Modbus

0,870 kg

Głębokość zanurzenia Komunikacja

Waga

UWAGA: W poniższej specyfikacji znajdują się punkty oznaczone symbolem [ ]. W tych punktach inżynier projektu musi dokonać wyboru, dodać specyficzne informacje związane z projektem oraz usunąć te, które nie będą miały zastosowania.

Zakres dostawy

Czujnik z kablem 10 m i instrukcją obsługi

Typ elektrody

(Zaznacz co najmniej 1 opcję)

[ ] Uniwersalna szklana elektroda do większości aplikacji

[ ] Szklana elektroda do stosowania przy wysokiej częstotliwości, przy niskim pH

Materiał korpusu sondy (Zaznacz co najmniej 1 opcję)

[ ] Z tworzywa PEEK (zgodność chemiczna z większością roztworów procesowych) [ ] Z tworzywa Ryton (do mniej agresywnych roztworów)

[ ] Ze stali szlachetnej (do zanurzania)

Opcje montażowe czujnika (Zaznacz co najmniej 1 opcję)

[ ] Wymienialna

[ ] Do wbudowania [ ] Zanurzeniowa

[ ] Sanitarna

Akcesoria

[ ] (usuń niepotrzebne)

[ ] Przetwornik uniwersalny

[ ] Roztwór buforowy, pH 7,00 (NIST), żółty; 500 mL

[ ] Roztwór buforowy, pH 4,01 (NIST), czerwony; 500 mL [ ] Roztwór buforowy, pH 10,01 (NIST), niebieski; 500 mL

[ ] Roztwór wzorcowy w kuwecie, skoncentrowany bufor pH 7,0; 500 mL [ ] Mostek solny PEEK, złącze zewnętrzne Kynar (PVDF)

[ ] Kabel przedłużający 7,7 m [ ] Kabel przedłużający 15 m [ ] Kabel przedłużający 31 m

[ ] Zestaw montażowy na rurze dla 1-calowych czujników NPT

[ ] Zestaw armatury przepływowej, teownik z CPVC dla czujnika pH [ ] Zestaw armatury pływającej dla 1-calowych czujników NPT

[ ] Zestaw armatury przepływowej z CPVC dla czujników dyferencyjnych pH [ ] Zestaw mocujący do wbudowania, sondy cyfrowe, 1½ cala z CPVC

[ ] System czyszczenia poprzez automatyczne przedmuchiwanie powietrzem (115 V prądu przemiennego) do czujników pH

Serwis

[ ] (usuń niepotrzebne)

[ ] Serwis producenta obejmuje uruchomienie urządzenia, w tym podstawowe szkolenie z zakresu obsługi oraz wydanie certyfikatu sprawdzenia urządzenia.

[ ] Umowa serwisowa obejmuje wszelkie rekomendowane przez producenta czynności konserwacyjne, regularną kalibrację oraz wszelkie niezbędne naprawy w okresie od uruchomienia urządzenia do akceptacji użytkownika końcowego / odbioru przez zakład oraz przez pierwsze 12 miesięcy użytkowania.

Branża:

Hach

Produkt:

Cyfrowy czujnik pH online pHD sc