UWAGA: Poniższa specyfikacja zawiera punkty oznaczone symbolem [ ]. W tych punktach inżynier projektu musi dokonać wyboru, dodać specyficzne informacje związane z projektem oraz usunąć te, które nie będą miały zastosowania.

Stacjonarny sampler

Stacjonarny sampler z funkcją automatycznego opróżniania w obudowie ze stali szlachetnej z termostatem do automatycznego pobierania próbek metodą ciśnieniowo-próżniową. Zasilanie sieciowe: 230 V/50 Hz lub 115 V/60 Hz.

Dane techniczne

| Materiał obudowy | Dwuścienna obudowa ze stali szlachetnej (stal 1.4301/SS304) / PS / PC (GF10) z izolacją o grubości 40 mm. Obudowa oddziela komorę próbek od komory sterownika. Każda z nich posiada osobne zamykane drzwi. Górne drzwi posiadają okienko z pleksi. Jest możliwość otwarcia górnej pokrywy wykonanej z tworzywa Styrosun w celu wykonania podłączeń lub prac konserwacyjnych. Opcjonalnie: stal 1.4571/SS316Ti; SS304 powlekana żywicą epoksydową; SS316Ti powlekana żywicą epoksydową |
| --- | --- |
| System chłodzenia | Samowystarczalny, regulowany system chłodzenia/ogrzewania z 4 ustawieniami, z funkcją no-frost. niezależnie od programowalnego sterownika, temperatura w komorze próbek: 4°C (regulacja w zakresie od 0,0 do 9,9°C) |
| Sterownik | Sterowanie mikroprocesorowe, tryb uśpienia (<5 mA), zasilacz 8 - 16 V, klawiatura membranowa (z klawiszami od 0 do 9, ESC, ENT oraz kursorem), podświetlany wyświetlacz graficzny (128 x 64 pikseli) |
| Zapis danych | 3000 wpisów, stabilna pamięć danych, przechowywanie danych dotyczących poboru próbek i punktów niepowodzeń, tj. ekstrakcja próbek, wymiana butelek, komunikaty, sygnały zewnętrzne |
| Programy | 12 programów dowolnie konfigurowanych przez użytkownika z funkcją łączenia programów |
| Opcje startowe programu | Natychmiastowo, w określonym czasie, poprzez sygnał zewnętrzny |
| Opcje zatrzymania programu | Zakończenie programu próbkowania po jednym powtórzeniu, praca ciągła lub x powtórzeń oraz określona data/godzina próbkowania |
| Tryb pauzy | Możliwość przerwania uruchomionego programu w dowolnym momencie |
| Ochrona przed przelaniem | Regulacja od 1 do 999 próbek/butelek |
| Interwał rejestracji | Od 1 min do 99 h 59 min w odstępach co 1 minutę Od 1 do 9999 impulsów/próbkę |
| Ręczny pobór próbki | Możliwy w dowolnym momencie bez przerywania uruchomionego programu |
| Ochrona programu | Do 5 lat po zaniku napięcia |
| Interfejs | Mini-USB |
| Komunikacja | Opcjonalnie: Modbus, połączenie za pośrednictwem DP Profibus, z komputerem za pośrednictwem oprogramowania, inne opcje komunikacji na żądanie. |
| Języki | Wiele języków do wyboru |
| Wejścia | 1 analogowe: 0/4 - 20 mA 2 cyfrowe (przepływ, zdarzenie), długość impulsu 60 ms, poziom przełączania 7 - 24 V, maks. opór roboczy 500 omów, maks. długość kabla sygnałowego 30 m |
| Ekran stanu | Standardowy: 1 zbiorczy komunikat o nieprawidłowym działaniu (wyjście przekaźnika) Opcjonalnie: rozszerzenie do 5 wyjść przekaźnikowych – dowolnie programowanych |
| Zasada poboru próby | Standardowy system próżniowy, 20 - 350 mL Opcjonalnie: System próżniowy 20 - 500 mL Opcjonalnie: Próżniowy CTVV, proporcjonalnie do przepływu 5 - 350 mL Opcjonalnie: System bypassowy 20 - 250 mL Opcjonalnie: szklane naczynie dozujące zamiast PE |
| Dokładność objętości | Standardowy system próżniowy: < 2,5% lub ±3 mL |
| Wysokość zasysania | Maks. 8 m (przy ciśnieniu 1013 hPa i wodzie stojącej), opcjonalnie więcej |
| Szybkość zasysania próbki | >0,5 m/s na wysokości zasysania maks. 8 m (przy ciśnieniu atm. 1013 hPa); wydajność pompy można regulować elektronicznie |
| Materiał węża ssącego | PVC |

Długość węża ssącego   7,5 m; maks. długość węża 30 m

Średnica wewn. węża ssącego

12 mm

Tryb poboru próby	Ekstrakcja próbek: zależna od czasu, proporcjonalna do przepływu, przy stałym czasie/zmiennej objętości (CTVV), zdarzeniowa, ręczna

Konfiguracje butelek	PE: 2 x 10 L; 4 x 5 L; 4 x 10 L; 24 x 2,0 L Szklane: 12 x 1,6 L; 24 x 2,0 L

Automatyczne przepłukiwanie/ opróżnianie

Sampler wyposażony w system przepłukiwania butelek (przyłącze wody do płukania o średnicy ¾ cala, maks. 2 bary); automatyczne opróżnianie butelek (przyłącze odpływu DN25). Butelki są opróżnianie, płukane i napełniane w celu ciągłego monitorowania. Próbki są zatrzymywane (brak opróżniania) w przypadku zewnętrznego sygnału zdarzeniowego.

Pobór próbek	Sterowanie opróżnianiem butelek z poziomu menu do ekstrakcji próbek

Wymiary	Standardowy: 1290 (1930*) mm x 690 mm x 645 mm (wys. x szer. x gł.)

Dla konfiguracji 24 x 2 L: 1400 (2175*) mm x 800 mm x 850 mm (wys. x szer. x głęb.)

*z otwartą górną częścią

Waga	Ok. 115 kg z konfiguracją butelek 2 x 10 L, PE, większa waga w przypadku konfiguracji z zestawem butelek i/lub ze szklanymi butelkami

Wymogi energetyczne

(napięcie)

115/230 VAC

Tryb pauzy	Ok. 350 VA (z chłodzeniem)

Temperatura otoczenia	-20 - 43 °C

Temperatura próbki	0 - 40 °C

Certyfikaty	CE, Próbkowanie zgodne z normą ISO 5667-2/3-10

Materiały stykające się z medium

PC, PVC, silikon, PS, PE, EPDM

(opcjonalnie: szklane naczynie dozujące Duran50, obciążnik ze stali SS304)

Zakres dostawy

[ ] (Usuń niepotrzebne)

[ ] Wąż ssący z PVC 7,5 m, filtr siatkowy ze stali szlachetnej

[ ] Podstawowy sterownik (złącze 0/4 - 20 mA, impulsy cyfrowe, port sygnałów zdarzeniowych, zbiorczy przekaźnik sygnałów awarii oraz port mini-USB, naczynie dozujące 350 mL z PE)

[ ] Podstawowy sterownik (złącze 0/4 - 20 mA, impulsy cyfrowe, port sygnałów zdarzeniowych, zbiorczy przekaźnik sygnałów awarii oraz port mini-USB, szklane naczynie dozujące 350 mL)

[ ] Podstawowy sterownik (złącze 0/4 - 20 mA, impulsy cyfrowe, port sygnałów zdarzeniowych, zbiorczy przekaźnik sygnałów awarii oraz port mini-USB, naczynie dozujące 350 mL z PE do trybu próbkowania CTVV)

[ ] Podstawowy sterownik (złącze 0/4 - 20 mA, impulsy cyfrowe, port sygnałów zdarzeniowych, zbiorczy przekaźnik sygnałów awarii oraz port mini-USB, szklane naczynie dozujące 500 mL)

[ ] Podstawowy sterownik (złącze 0/4 - 20 mA, impulsy cyfrowe, port sygnałów zdarzeniowych, zbiorczy przekaźnik sygnałów awarii oraz port mini-USB, szklane naczynie dozujące 250 mL do bypassowego systemu pobierania próbek z linii pod ciśnieniem)

[ ] Sterownik (złącze 0/4 - 20 mA, impulsy cyfrowe, port sygnałów zdarzeniowych, rozszerzenie We/Wy z 4 wyjściami przekaźnika oraz port mini-USB, oświetlenie komory próbek, naczynie dozujące 350 mL z PE)

[ ] Sterownik (złącze 0/4 - 20 mA, impulsy cyfrowe, port sygnałów zdarzeniowych, rozszerzenie We/Wy z 4 wyjściami przekaźnika oraz port mini-USB, oświetlenie komory próbek, szklane naczynie dozujące 350 mL)

[ ] Sterownik (złącze 0/4 - 20 mA, impulsy cyfrowe, port sygnałów zdarzeniowych, rozszerzenie We/Wy z 4 wyjściami przekaźnika oraz port mini-USB, oświetlenie komory próbek, naczynie dozujące 350 mL z PE do trybu próbkowania CTVV)

[ ] Sterownik (złącze 0/4 - 20 mA, impulsy cyfrowe, port sygnałów zdarzeniowych, rozszerzenie We/Wy z 4 wyjściami przekaźnika oraz port mini-USB, oświetlenie komory próbek, szklane naczynie dozujące 500 mL)

[ ] Sterownik (złącze 0/4 - 20 mA, impulsy cyfrowe, port sygnałów zdarzeniowych, rozszerzenie We/Wy z 4 wyjściami przekaźnika oraz port mini-USB, oświetlenie komory próbek, szklane naczynie dozujące 250 mL do bypassowego systemu pobierania próbek z linii pod ciśnieniem)

Konfiguracja butelek

[ ] Zestaw butelek, 2 x 10 L; PE [ ] Zestaw butelek, 4 x 5 L; PE

[ ] Zestaw butelek, 4 x 10 L; PE [ ] Zestaw butelek, 24 x 2 L; PE

[ ] Zestaw butelek, 2 x 5 L; szkło

[ ] Zestaw butelek, 12 x 1,6 L; szkło [ ] Zestaw butelek, 24 x 0,9 L; szkło [ ] Zestaw butelek, 24 x 2 L; szkło

Przewód doprowadzający

[ ] Wąż ssący 7,5 m (12,7 mm śr. wewn.), PVC, przeciwwagą ze stali szlachetnej

Akcesoria

[ ] Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe na wejściu sygnału

[ ] Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe dla zasilania sieciowego

[ ] Opcja do wbudowania fabrycznie: pojemnościowy czujnik poziomu zamiast czujnika przewodności

[ ] Opcja do wbudowania fabrycznie: komunikacja Profibus DP [ ] Opcja do wbudowania fabrycznie: komunikacja Modbus

[ ] Opcja do wbudowania fabrycznie: komunikacja z serwerem sieciowym za pośrednictwem interfejsu RJ45 [ ] Opcja do wbudowania fabrycznie: zawór jednokierunkowy (skośny)

[ ] Opcja do wbudowania fabrycznie: akumulator zapasowy z ładowarką

[ ] Opcja do wbudowania fabrycznie: główny wyłącznik

[ ] Ogrzewana osłona węża ssącego (dł. 5 m) [ ] Kółka (rolki)

Serwis

[ ] Serwis producenta obejmuje uruchomienie urządzenia, w tym podstawowe szkolenie z zakresu obsługi oraz wydanie certyfikatu sprawdzenia urządzenia.

[ ] Umowa serwisowa obejmuje wszelkie rekomendowane przez producenta czynności konserwacyjne, regularną kalibrację oraz wszelkie niezbędne naprawy w okresie od uruchomienia urządzenia do akceptacji użytkownika końcowego / odbioru przez zakład oraz przez pierwsze 12 miesięcy użytkowania.

Branża:	Hach

Produkt:	Stacjonarny sampler Bühler 4411