Capteur de nitrate avec diagnostics prédictifs

Capteur pour la mesure continue de NO3-N/NO3 dans l’eau. Méthode de mesure potentiométrique avec électrodes sélectives d’ions (ISE). Une électrode de pH différentielle est utilisée comme référence. Une électrode ISE de mesure du chlorure est utilisée pour corriger la valeur de nitrate en présence d’ions chlorure. Le capteur nécessite un transmetteur numérique universel. Le capteur NO3 consiste en un capteur numérique avec cartouche de capteur intégrée et remplaçable. La cartouche de capteur intégrée inclut une électrode ISE de mesure de nitrate, une électrode de pH différentielle, une ISE de mesure du chlorure et un capteur de température. La cartouche de capteur est étalonnée en usine et toutes les électrodes sont étalonnées individuellement, ainsi que les unes par rapport aux autres. Le capteur effectue un ou deux points de corrections sur la matrice en ligne afin de l’adapter à la matrice intermédiaire. Le capteur est entièrement immergeable et ne nécessite aucun conditionnement d’échantillons.

Le capteur dispose d’une fonctionnalité de diagnostics prédictifs qui augmente le temps de fonctionnement disponible. Les diagnostics prédictifs vous informent des opérations de maintenance à venir en surveillant les composants internes de l’instrument et en effectuant un suivi des besoins d’entretien. Lorsqu’il est connecté à un transmetteur équipé correctement, le transmetteur affiche des indicateurs d’état pour tout capteur disposant de la fonctionnalité de diagnostics prédictifs.

Capacité à exécuter des corrections de matrice au moyen des données de référence générées et transférées depuis un spectrophotomètre de laboratoire. La sonde de procédé permet une communication bidirectionnelle sûre. Elle peut envoyer les données à stocker avec les données de référence photométriques ou recevoir les informations nécessaires pour corriger la matrice de la sonde de procédé en s’appuyant sur les données générées en laboratoire.

Comprend la fonctionnalité de suivre les capteurs à distance sur n’importe quel navigateur, et affiche le diagnostic global de l’état des mesures pour les capteurs à diagnostic prédictif, ainsi que les maintenances à réaliser et à venir, réduisant ainsi les risques d’erreurs et les pannes. Possibilité de connecter un photomètre de laboratoire pour vérifier ou corriger les mesures en ligne sans intervention sur le capteur.

Données techniques

Méthode de mesure Plage de mesure Echelle de pH Précision

Temps de réponse

Méthode d’étalonnage

Mesure ampérométrique à sélection d’ions 0 à 1000 mg/L NO3-N, Cl-

5 à 9 pH

± 5 % de la mesure + 0,2 mg/L NO3-N (avec des solutions standards)

< 3 min

Grâce à la technologie Cartrical plus : import automatique des données usine d’étalonnage de la cartouche vers la sonde par RFID ; correction de la matrice en 1 et 2 points

2 à 40 °C

Température de

l’échantillon

Plage de température

Air : -20 à 45 °C

Eau: 2 à 40 °C

Avec la technologie Cartrical plus : enveloppe compacte contenant les électrodes étalonnées pour l’ammonium, le potassium, le système de référence et le capteur de température, tous étalonnés les uns avec les autres ; durée de vie typique de 12 mois

< 4 m/s max.

Sonde : acier inoxydable 1,4571 ; ASA + PC, silicium ; PVC et PU ; Cartouche de capteur : PVC ; POM ; ABS ; acier inoxydable 1,4571 ; NBR ;

Continu

0,2 mg/L NO3-N

84,5 mm x 320 mm

45° ±15° (vertical dans le sens du débit)

Câble fixe de 10 m du capteur, extension jusqu’à 100 m

Transmetteur universel, transmetteur multi-paramètres universel

Cartouche capteur

Écoulement

Matériaux en contact avec le liquide

Intervalle de mesure Limite de détection Dimensions (D x L) Angle d’installation Longueur de câble

Compatibilité du transmetteur

Raccordement au

procédé

Classe de protection Pression de l’échantillon Conditions de stockage Poids

1 Filetage en pouces

IP 68

Max. 0,3 bar

5 à 40 °C cartouche de la sonde 2,4 kg

A NOTER: les spécifications ci dessous contiennent des zones marquées par un symbole [ ]. Dans ces zones, l’ingénieur doit faire une sélection, ajouter des spécifications, des informations relatives au projet et doit effacer ce qui n’est pas applicable au projet spécifique.

Fourniture

[ ] (supprimer les éléments inutiles)

Instrument d’analyse

[ ] Capteur de nitrate avec RFID (non disponible dans les zones suivantes : Chypre, Macédoine, Australie, Nouvelle- Zélande, Russie, Ukraine, Afrique, Asie, Amérique)

[ ] Capteur de nitrate sans RFID

Accessoires

[ ] Papier de polissage pour l’électrode de chlorure

[ ] Rallonge numérique, avec prise moulée et couplage	(sélectionnez 5/10/15/20/30/50 m) [ ] Unité de nettoyage pour capteur sans compresseur

[ ] Electrovanne avec jauge de pression (utilisée pour le nettoyage à l’air comprimé commandé par relais) [ ] Kit de câble de nettoyage à propulsion d’air, incluant un câble d’alimentation et un câble de relai

[ ] Système de nettoyage à propulsion d’air

Matériel de montage

[ ] Matériel de montage comme suit :

[ ] Kit de montage pour capteur, acier inoxydable [ ] Kit de montage sur rail pour capteur, PVC

[ ] Montage sur chaîne pour capteur, PVC

[ ] Adaptateur de capteur pour unité de montage sur rail

[ ] Poids supplémentaire pour unité de nettoyage à utiliser avec l’unité de nettoyage et le kit de montage sur chaîne [ ] Adaptateur 3,81 cm NPT - 2,54 cm NPT

[ ] Raccord, angle de 45°, 2 connecteurs NPT de 3,81 cm, PVC

Services

[ ] Le fabricant se chargera de démarrer l’instrument et assurera une formation opérationnelle de base, ainsi que la

certification des performances de l’instrument.

[ ] Contrat de service du fabricant couvrant toutes les mesures de maintenance préventive préconisées par le fabricant, les étalonnages planifiés à intervalles réguliers et toutes réparations nécessaires, de la mise en service de l’équipement à l’acceptation par l’utilisateur final/la sortie d’usine, puis pendant les 12 premiers mois d’utilisation par l’utilisateur final à compter de la sortie d’usine.

Marque:

Hach

Produit:

Capteur de nitrate N-ISE sc avec diagnostics prédictifs Prognosys