A NOTER: les spécifications ci dessous contiennent des zones marquées par un symbole [ ]. Dans ces zones, l’ingénieur doit faire une sélection, ajouter des spécifications, des informations relatives au projet et doit effacer ce qui n’est pas applicable au projet spécifique.

Capteur ampérométrique de dioxyde de chlore

Capteur en ligne monocanal industriel qui mesure le dioxyde de chlore dans les usines de traitement d’eau potable, les réseaux de distribution et d’autres applications nécessitant une surveillance du ClO2 dans la gamme des ppb et des ppm.

Cet instrument utilise une méthode ampérométrique pour mesurer la concentration de ClO2. Une membrane permet la diffusion sélective des molécules de ClO2 vers le capteur ampérométrique. La mesure est compensée pour la température. Le capteur nécessite un transmetteur numérique universel.

Données techniques

Plage de mesure	0 à 2 mg/L ClO2

Limite de détection	0,01 mg/L ClO2

Précision	5% ou ±10 ppb ClO2, la plus grande des deux valeurs

Écart type	1,5 %

Temps de réponse	90 % < T=90 secondes

Intervalle de mesure	Continu

Écoulement	14 L/h (200 à 250 mL/min), régulé par cellule de circulation

Plage de pression	0,1 à 2 bar entrée chambre

Température de l’échantillon

Compensation température

2 à 45 °C

Automatique dans la gamme de température de fonctionnement

Principe de mesure	Ampérométrie à membrane

Interférences	Néant

Méthode d’étalonnage

Intervalle d’étalonnage

Calibration zero: Electrique ou avec eau sans ozone

Pente par mesure comparative

2 mois

Montage	Surface plane, verticale, par ex. mur, panneau, trépied etc.

Entrée d’échantillon	0,25 “ Diamètre externe

Sortie d’échantillon	0,5 “ Diamètre interne

Conditions de stockage

-20 à 60 °C

Humidité relative	0 à 90 % sans condensation Intervalle d’entretien	6 mois membrane et électrolyte Hauteur	270 mm

Largeur	250 mm

Poids	6,5 kg

Classe de protection du boîtier

Compatibilité du transmetteur

IP66 / NEMA 4X

Transmetteur universel, transmetteur universel multiparamètres

Fourniture

[ ] (supprimer les mentions inutiles) Instrument d’analyse

Capteur ampérométrique de dioxyde de chlore

Accessoires en option

[ ] Unité d’acidification

[ ] Unité d’écoulement intermittent

[ ] Support pour l’instrument

[ ] Cordon d’alimentation 125 V avec protecteur de cordon

[ ] Cordon d’alimentation 230 V avec protecteur de cordon

[ ] Câble d’extension numérique  	(choisir 1/7,6/15,2/30,5 m) (Un câble standard mesure 0,4 m de long.)

[ ] Bornier numérique (nécessaire lorsque le câble qui relie le capteur numérique au transmetteur mesure entre 100 et

1 000 m de long)

Pièces de rechange

[ ] Electrode de dioxyde de chlore

[ ] Membranes prémontées (paquet de 4) [ ] Electrolyte

Services

[ ] Le fabricant se chargera de démarrer l’instrument et assurera une formation opérationnelle de base, ainsi que la

certification des performances de l’instrument.

[ ] Contrat de service du fabricant couvrant toutes les mesures de maintenance préventive préconisées par le fabricant, les calibrations planifiées à intervalles réguliers et toutes réparations nécessaires, de la mise en service de l’équipement à l’acceptation par l’utilisateur final/la mise en service dans l’usine, puis pendant les 12 premiers mois d’exploitation par l’utilisateur après la mise en service.

Marque:	Hach

Produit:	Capteur ampérométrique de dioxyde de chlore 9187 sc