Sonda di processo per misure di torbidità con diagnostica predittiva

Sonda di processo per monitoraggio e misurazione continui di torbidità o di torbidità e solidi sospesi. Il metodo di misurazione della torbidità e dei solidi sospesi sarà composto da un fotometro a infrarossi/luce diffusa a doppio raggio (misurazione della torbidità a norma DIN ISO EN 27027, misurazione dei solidi sospesi totali (TSS) equivalente a DIN 38414). La misurazione è indipendente dal colore. Il sensore è calibrato in fabbrica e non ha bisogno di alcuna calibrazione prima dell’uso. Consente di stabilire fino a 5 punti di calibrazione con una sola calibrazione. Il sensore richiede un controller digitale universale. Il sensore possiede una funzionalità di diagnostica predittiva integrata, che aumenta il tempo operativo disponibile. La diagnostica predittiva produce avvisi su imminenti azioni manutentive in quanto monitora i componenti interni dello strumento e controlla i requisiti di manutenzione. Quando è connesso a un controller adeguato, il controller visualizza indicatori di stato per ogni sensore con funzionalità di diagnostica predittiva. Include la capacità di monitorare da remoto i sensori su qualsiasi dispositivo abilitato a internet e presenta la diagnostica sullo stato generale delle misure (sui sensori abilitati alla Diagnostica Predittiva), nonché sulla manutenzione imminente e necessaria, riducendo i rischi per gli utenti e i tempi di inattività.

Dati Tecnici

Sonda di processo per misure di torbidità per immersione in vasche aperte, versione 1

Parametro

Range di misura: torbidità

Range di misura: contenuto - TSS

Torbidità

0,001 - 4000 NTU

-

Sonda di processo per misure di torbidità per immersione in vasche aperte, versione 2

Parametro

Range di misura: torbidità

Range di misura: contenuto - TSS

Solidi sospesi, torbidità

0,001 - 4000 NTU

0,001 - 50 g/L

0,001 - 50000 mg/L

Sonda di processo per misure di torbidità per immersione in vasche aperte, versione 3

Parametro

Range di misura: torbidità

Range di misura: contenuto - TSS

Solidi sospesi ad alto range, torbidità

0,001 - 4000 NTU

0,001 - 500 g/L

0,001 - 500000 mg/L

(l’estremo superiore dell’intervallo dipende dalle proprietà del campione)

Sonda di processo per misure di torbidità per inserimento in tubi, versione 4

Parametro

Range di misura: torbidità

Range di misura: contenuto - TSS

Solidi sospesi, torbidità

0,001 - 4000 NTU

0,001 - 50 g/L

0,001 - 50000 mg/L

NOTA: la seguente specifica contiene aree evidenziate con il simbolo [ ]. In queste aree il tecnico deve effettuare una selezione, aggiungere informazioni specifiche relative al progetto ed eliminare quelle che non si applicano al progetto specifico.

Sonda di processo per misure di torbidità per inserimento in tubi, versione 5

Parametro

Range di misura: torbidità

Range di misura: contenuto - TSS

Solidi sospesi ad alto range, torbidità

0,001 - 4000 NTU

0,001 - 500 g/L

0,001 - 500000 mg/L

(l’estremo superiore dell’intervallo dipende dalle proprietà del campione)

Sonda di processo per misure di torbidità (generalmente per tutte le versioni)

Unità

Torbidità: selezionabile dall’utente - NTU, FNU o TE/F

Solidi sospesi: selezionabile dall’utente - g/L, mg/L, ppm, o % solidi

Torbidità fino a 1000 NTU: senza calibrazione <5% del valore misurato ±0,01 NTU, con calibrazione <1% del valore misurato ±0,01 NTU

Torbidità: < 1 % Contenuto TSS: < 3 % 1 - 300 s regolabile

Torbidità: standard alla formazina o standard Stablcal (a 800 NTU). Richiede un kit di calibrazione.

Solidi sospesi specifici per campione, basati sull’analisi TSS gravimetrica con fattore di

correzione.

CE

Max 3 m/s (la presenza di bolle d’aria influisce sulla misura)

0 - 40 °C

PVC: 1 bar o 10 m (solamente per versione 1, versione 2 e versione 3)

Sonda ad inserimento di acciaio inox: 6 bar o 60 m (indisponibile per versione 1) Supporto ottica e guaina: PVC nero

Braccio spazzola: acciaio inox 1.4581

Gommino spazzola: gomma siliconica (standard)

Opzionale: FKM/FPM (LZX578)

Asta spazzola: acciaio inox 1.4571

A immersione: acciaio inox: 1,38 kg, PVC: 0,52 kg

A inserimento: acciaio inox: 2,4 kg

10 m (cavi di prolunga opzionali disponibili)

Accuratezza

Riproducibilità

Tempo di risposta T90

Metodo di taratura

Certificazioni

Flusso

Temperatura di lavoro

Intervallo di pressione

Materiale

Peso

Lunghezza del cavo

Fornitura

[ ] (Cancellare le voci non necessarie)

Strumento analitico

[ ] Sonda di processo per misure di torbidità per immersione in vasche aperte, versione 1 [ ] Sonda di processo per misure di torbidità per immersione in vasche aperte, versione 2 [ ] Sonda di processo per misure di torbidità per immersione in vasche aperte, versione 3 [ ] Sonda di processo per misure di torbidità per inserimento in tubi, versione 4

[ ] Sonda di processo per misure di torbidità per inserimento in tubi, versione 5

Opzione di pulizia

[ ] Con spazzola automatica (spazzola in silicone) [ ] Senza opzione di pulizia

Materiale involucro

[ ] Involucro in acciaio inox (non disponibile per la versione 1) [ ] Involucro in PVC (solo per immersione)

Accessori

[ ] Cavo di prolunga digitale,	(selezionare 5/10/15/20/30/50 m)

[ ] Set di lame spazzola per sonda in silicone per applicazioni standard (parti di ricambio) [ ] Set di lame spazzola per sonda in FKM/FPM per terreni di coltura contenenti olio

[ ] Set di guarnizioni solo per sonde con spazzola [ ] Manovella (solo per immersione)

[ ] O-Ring per raccordo in linea (solo per immersione)

Materiale di montaggio

[ ] Materiale di montaggio composto da:

[ ] Montaggio su bordo, acciaio inox con adattatore a 90°, base di 10 cm, asta di 2 m (solo per immersione) [ ] Montaggio su bordo, acciaio inox con adattatore a 90°, base di 24 cm, asta di 2 m (solo per immersione) [ ] Flangia a saldare in acciaio inox (solo per inserimento)

[ ] Flangia a saldare in acciaio C (solo per inserimento)

Servizi

[ ] Servizi di assistenza del produttore per l’avvio dello strumento per includere la formazione operativa di base e la

certificazione delle prestazioni dello strumento.

[ ] Accordo di assistenza del produttore che comprende tutta la manutenzione preventiva raccomandata dallo stesso, calibrazioni programmate con regolarità e qualunque riparazione necessaria a partire dall’avviamento del dispositivo fino all’accettazione dell’utilizzatore finale/cessione dello stabilimento e per i primi 12 mesi di gestione dell’utilizzatore finale dopo la cessione.

Brand:

Hach

Prodotto:

Sonda di processo per misure di torbidità Solitax sc con diagnostica predittiva Prognosys