Sensor de amonio con diagnóstico predictivo

Sensor para la medición en continuo de NH4-N y NH4. Se utiliza un método de medición potenciométrico mediante electrodos selectivos de iones (ISE). Se usa un electrodo de pH diferencial como referencia. Se usa un ISE de potasio para corregir el valor del amonio en presencia de ion potasio. El sensor necesita un controlador digital universal. El sensor de NH4 consta de un sensor digital con un cartucho integrado sustituible. El cartucho sensor integrado incluye un ISE de amonio, un electrodo de pH diferencial, un ISE de potasio y un sensor de temperatura. El cartucho sensor viene calibrado de fábrica con todos los electrodos calibrados individualmente y, además, calibrados entre sí. El sensor permite correcciones de matriz en línea de uno o dos puntos para adaptarse a la matriz del medio. El sensor es totalmente sumergible y no necesita acondicionamiento de muestra.

El sensor tiene una función de diagnóstico predictivo integrada que aumenta el tiempo de funcionamiento disponible. El diagnóstico predictivo genera alertas de las tareas de mantenimiento que deben realizarse próximamente mediante la supervisión de los componentes internos del instrumento y el seguimiento de los requisitos de servicio. Si está conectado a un controlador correctamente equipado, el controlador muestra los indicadores de estado de todos los sensores con función de diagnóstico predictivo.

Puede realizar la corrección de matriz con datos de referencia generados en y transferidos desde un espectrofotómetro de laboratorio. La sonda de proceso permite una comunicación bidireccional segura. Puede enviar datos para que se almacenen con los datos de referencia fotométricos o recibir información para realizar una corrección de matriz de la sonda de proceso mediante los datos generados en el laboratorio.

Incluye la capacidad de monitorizar remotamente los sensores desde cualquier dispositivo con navegador y presentar diagnósticos sobre el estado general de las mediciones (en los sensores habilitados con diagnóstico predictivo), así como el mantenimiento próximo requerido, reduciendo el riesgo para el usuario y el tiempo de inactividad de los equipos. También permite conectarse a un espectrofotómetro de laboratorio para corregir las mediciones de proceso basadas en muestras de laboratorio, sin necesidad de sacar el sensor de proceso del agua.

Datos Técnicos

Método de medición Rango de medición Rango de pH Exactitud

Tiempo de respuesta

Método de calibración

Medida potenciométrica mediante electrodos selectivos de iones

0 - 1000 mg/L NH4-N

5 - 9 pH

5 % del valor de medición +0,2 mg/L (con soluciones estándar) NH4-N

< 3 min

Código de sensor (cartucho sensor calibrado) o valor de 2 puntos en línea y corrección de matriz

2 - 40 °C

Temperatura de la muestra

Rango de temperatura de operación

Cartucho sensor

Aire: -20 - 45 °C

Agua: 2 - 40 °C

Con tecnología Cartrical plus: cartucho compacto con electrodos precalibrados de amonio, potasio, sistema de referencia y sensor de temperatura, calibrados de forma combinada; vida útil típica 12 meses

< 4 m/s máx.

Cartucho: Acero inoxidable (1.4571), PVC, POM, ABS, NBR En continuo

0,2 mg/L NH4-N

84,5 mm x 320 mm

0,3 - 3 m

Caudal de muestra Material

Intervalo de medición Límite de detección Dimensiones (A x L)

Profundidad de inmersión

Instalación Longitud de cable

Compatibilidad del controlador

Conexión de proceso Grado de protección Presión de muestra

Condiciones de almacenamiento

Peso

45° ± 15° (vertical en dirección del caudal)

Cable de 10 m integrado al sensor, extensible hasta 100 m Controlador universal, Controlador universal multiparamétrico

1 Rosca 1 pulgada IP68

0,3 bar Máx.

5 - 40 °C cartucho sensor, -20 a 60 °C sensor

2,4 kg

RECUERDE: En las siguientes especificaciones se incluyen áreas resaltadas con el símbolo [ ]. En estas áreas, el ingeniero tiene que hacer una selección, añadir información específica o información relacionada con el proyecto, así como eliminar lo que no corresponde al proyecto específico.

Alcance del suministro

[ ] (elimine lo que no sea necesario)

Instrumento analítico

[ ] Sensor de amonio con RFID (no disponible en Chipre, Macedonia, Australia, Nueva Zelanda, Rusia, Ucrania, África, Asia, América)

[ ] Sensor de amonio sin RFID

Accesorios

[ ] Papel abrasivo para el electrodo de cloruro

[ ] Cable de extensión digital con conector y acoplamiento	(seleccione 5/10/15/20/30/50 m) [ ] Unidad de limpieza para el sensor sin compresor

[ ] Válvula solenoide con manómetro (se usa para la limpieza por presión de aire controlada mediante relé) [ ] Kit del cable del sistema de limpieza por aire (incluido el de alimentación) y cable de relé

[ ] Sistema de limpieza por aire

Elementos de montaje

[ ] Elementos de montaje:

[ ] Set de montaje del sensor en el borde del tanque de acero inoxidable [ ] Set de montaje sobre raíl, de PVC

[ ] Montaje en cadena para el sensor, de PVC

[ ] Adaptador del sensor para unidad de montaje sobre raíl

[ ] Lastre adicional para unidad de limpieza para su uso con la unidad de limpieza y kit de montaje en cadena [ ] Adaptador NPT de 1½”–NPT de 1”

[ ] Unión, ángulo de 45°, 2 conexiones NPT de 1½”, de PVC

Servicios

[ ] Servicios prestados por el fabricante para la puesta en marcha del instrumento que incluyen formación básica sobre

su operación y certificación del funcionamiento del instrumento.

[ ] Contrato de mantenimiento del fabricante que cubre todas las tareas recomendadas de mantenimiento preventivo del fabricante, la calibración periódica y cualquier reparación necesaria desde el momento en el que se ponga en marcha el equipo hasta la aceptación por parte del usuario final / entrega de planta y los primeros 12 meses de uso por parte del usuario final después de la entrega.

Marca:

Hach

Producto:

Sensor de amonio A-ISE sc con diagnóstico predictivo Prognosys