UWAGA: Poniższa specyfikacja zawiera punkty oznaczone symbolem [ ]. W tych punktach inżynier projektu musi dokonać wyboru, dodać specyficzne informacje związane z projektem oraz usunąć te, które nie będą miały zastosowania.

Przenośny sampler

Przenośny, kompaktowy sampler z izolowaną komorą i aktywnym lub pasywnym chłodzeniem, który można skonfigurować z jedną butelką zbiorczą lub z zestawem butelek. Automatyczne pobieranie próbek metodą próżniową. Zasilanie akumulatorowe 12 V/10 Ah.

Dane techniczne

| Materiał obudowy | Obudowa z tworzywa sztucznego PS / PC (GF10) |
| --- | --- |
| System chłodzenia | Izolowana komora na próbki (warstwa izolacyjna o grubości 40 mm) Opcjonalnie: wkłady lodowe (200 mm x 10 mm x 8 mm) dla konfiguracji butelek 16 x 1 L Opcjonalnie: kompresor chłodzący (12 V/115 V/230 V), samowystarczalny, z możliwością ustawienia 2 opcji chłodzenia, niezależny od programowalnego sterownika, temperatura w komorze na próbki: 4°C (regulacja od 0,0 do 9,9°C) |
| Sterownik | Sterowanie mikroprocesorowe, tryb uśpienia (<5 mA), zasilacz 8 - 16 V, klawiatura membranowa (z klawiszami od 0 do 9, ESC, ENT oraz kursorem), podświetlany wyświetlacz graficzny (128 x 64 pikseli) |
| Zapis danych | 3000 wpisów, stabilna pamięć danych, przechowywanie danych dotyczących poboru próbek i punktów niepowodzeń, tj. ekstrakcja próbek, wymiana butelek, komunikaty, sygnały zewnętrzne |
| Programy | 12 programów dowolnie konfigurowanych przez użytkownika z funkcją łączenia programów |
| Opcje startowe programu | Natychmiastowo, w określonym czasie, poprzez sygnał zewnętrzny |
| Opcje zatrzymania programu | Zakończenie programu próbkowania po jednym powtórzeniu, praca ciągła lub x powtórzeń oraz określona data/godzina próbkowania |
| Tryb pauzy | Możliwość przerwania uruchomionego programu w dowolnym momencie |
| Ochrona przed przelaniem | Regulacja od 1 do 999 próbek/butelek |
| Interwał rejestracji | Od 1 min do 99 h 59 min w odstępach co 1 minutę Od 1 do 9999 impulsów/próbkę |
| Ręczny pobór próbki | Możliwy w dowolnym momencie bez przerywania uruchomionego programu |
| Ochrona programu | Do 5 lat po zaniku napięcia |
| Interfejs | Mini-USB |
| Komunikacja | Opcjonalnie: z komputerem za pośrednictwem oprogramowania Inne opcje komunikacji na żądanie. |
| Języki | Wiele języków do wyboru |
| Wejścia | 1 analogowe: 0/4 - 20 mA 2 cyfrowe (przepływ, zdarzenie, 1 wejście dowolnie programowalne), długość impulsu 60 ms, poziom przełączania 7–24 V, maks. opór roboczy 500 omów, maks. długość kabla sygnałowego 30 m |
| Zasada poboru próby | System próżniowy, 20 - 350 mL |
| Dokładność objętości | Standardowy system próżniowy: < 2,5% lub ±3 mL |
| Wysokość zasysania | Maks. 6 m (przy ciśnieniu 1013 hPa i w wodzie stojącej), opcjonalnie 8 m |
| Szybkość zasysania próbki | >0,5 m/s na wysokości zasysania maks. 8 m (przy ciśnieniu atm. 1013 hPa); wydajność pompy można regulować elektronicznie |
| Materiał węża ssącego | PVC |
| Długość węża ssącego | 5 m; maks. długość węża 30 m |
| Średnica wewn. węża ssącego | 10 mm |
| Tryb poboru próby | Ekstrakcja próbek: zależna od czasu, proporcjonalna do przepływu, przy stałym czasie/ zmiennej objętości (CTVV), zdarzeniowa, ręczna |
| Konfiguracje butelek | PE: 1 x 10 L; 1 x 25 L; 4 x 5 L; 16 x 1 L (w połączeniu z wkładami lodowymi); 24 x 1,0 L Szklane: 1 x 17 L; 24 x 1,0 L |

Wymiary	Górna pokrywa samplera: 442 mm x 452 mm x 222 mm (wys. x szer. x gł.) Isobox, chłodzenie pasywne: 534 mm x 510 mm x 430 mm (wys. x szer. x gł.) Isobox, chłodzenie aktywne: 775 mm x 550 mm x 468 mm (wys. x szer. x gł.)

Waga	Górna pokrywa samplera: ok. 10 kg, pojemnik Isobox, chłodzenie pasywne (24 x 1 L): ok.

11 kg, pojemnik Isobox, chłodzenie aktywne (24 x 1 L): ok. 25 kg

Wymogi energetyczne

(napięcie)

12 VDC, 115/230 VAC

Tryb pauzy	Górna pokrywa samplera: akumulator ołowiowy12 V/7,5 Ah (niewymagający nakładów konserwacyjnych, szczelny); zasilanie akumulatorowe115 V lub 230 V z użyciem ładowarki w trybie buforowym. Zakres 11 - 14 V, maks. pobór mocy 30 W

Z opcjonalnym aktywnym systemem chłodzenia próbek: zależnie od warunków otoczenia, ok. 50 W

Temperatura otoczenia	0 - 43 °C

Temperatura próbki	0 - 40 °C

Certyfikaty	CE, Próbkowanie zgodne z normą ISO 5667-2/3-10

Materiały stykające się z medium

PC, PVC, silikon, PS, PE, EPDM (opcjonalnie: szklane naczynie dozujące Duran50, obciążnik ze stali SS304)

Zakres dostawy

[ ] (Usuń niepotrzebne)

[ ] Górna pokrywa samplera (złącze 0/4 - 20 mA, impulsy cyfrowe, port sygnałów zdarzeniowych oraz port mini-USB), naczynie dozujące 350 mL z PE, pompa membranowa ASF

[ ] Górna pokrywa samplera (przyłącze 0/4 - 20 mA, impulsy cyfrowe, port sygnałów zdarzeniowych oraz port mini-USB), naczynie dozujące 350 mL z PE, tryb pobierania próbek CTVV, pompa membranowa ASF

[ ] Górna pokrywa samplera (przyłącze 0/4 - 20 mA, impulsy cyfrowe, port sygnałów zdarzeniowych oraz port mini-USB), szklane naczynie dozujące 350 mL, dwugłowicowa pompa membranowa do pobierania próbek z wysokości do maks.

8 m

[ ] Górna pokrywa samplera (przyłącze 0/4 - 20 mA, impulsy cyfrowe, port sygnałów zdarzeniowych oraz port mini-USB), szklane naczynie dozujące 350 mL, linia ssąca pozbawiona elementów z PVC

Przenośna podstawa

[ ] Podstawa z chłodzeniem pasywnym

[ ] Podstawa z chłodzeniem aktywnym

Zasilanie

[ ] Akumulator kwasowo-ołowiowy 12 V [ ] Ładowarka do akumulatora

[ ] Akumulator kwasowo-ołowiowy 12 V w połączeniu z ładowarką oraz rozgałęzionym przewodem do pracy w trybie buforowym

Zestawy butelek

[ ] Butelka kompozytowa 1 x 10 L, PE (jednostka przygotowana dla dystrybutora) [ ] Butelka kompozytowa 1 x 25 L, PE (jednostka przygotowana dla dystrybutora) [ ] Butelka kompozytowa 1 x 19 L, szkło

[ ] Zestaw butelek 4 x 5 L, PE

[ ] Zestaw butelek 16 x 1 L + 4 wkłady lodowe

[ ] Zestaw butelek 24 x 1 L, PE

[ ] Zestaw butelek 24 x 1 L, szklane

Przewód doprowadzający

[ ] Wąż ssący 5 m (9,6 mm śr. wewn.), PVC, przeciwwagą ze stali szlachetnej

Akcesoria

[ ] Zestaw z kablem AUX, 10 m

[ ] Połączenie z oprogramowaniem PC [ ] Kabel USB

[ ] Wózek transportowy

[ ] Kątowniki mocujące do kłódki

[ ] Kabel USB

Wyposażenie

[ ] Uprząż do zawieszania samplera (do stosowania ze wspornikiem do zawieszania w studzience włazowej) [ ] Wspornik do podparcia studzienki włazowej

Serwis

[ ] Serwis producenta obejmuje uruchomienie urządzenia, w tym podstawowe szkolenie z zakresu obsługi oraz wydanie certyfikatu sprawdzenia urządzenia.

[ ] Umowa serwisowa obejmuje wszelkie rekomendowane przez producenta czynności konserwacyjne, regularną kalibrację oraz wszelkie niezbędne naprawy w okresie od uruchomienia urządzenia do akceptacji użytkownika końcowego / odbioru przez zakład oraz przez pierwsze 12 miesięcy użytkowania.

Branża:	Hach

Produkt:	Przenośny sampler Bühler 2000