Nitraatsensor met voorspellend diagnosesysteem

Sensor voor continue meting van NO3-N/NO3 in water. De meetmethode is potentiometrisch door ion-selectieve elektrodes (ISE’s). Een differentiële pH-sensor wordt als referentie gebruikt. Een ISE voor chloride wordt gebruikt om de nitraatwaarde te corrigeren voor de aanwezigheid van chloride-ionen. Voor de sensor is een universele digitale controller nodig. De NO3 sensor bestaat uit een digitale sensor met geïntegreerde, vervangbare sensorcartridge. De geïntegreerde sensorcartridge bevat een ISE voor nitraat, een differentiële pH-elektrode, een ISE voor chloride en een temperatuursensor. De sensorcartridge is in de fabriek gekalibreerd, waarbij alle elektrodes individueel zijn gekalibreerd en tevens ten opzichte van elkaar zijn gekalibreerd. De sensor voert eenpunts- of tweepunts inline-matrixcorrecties uit om hem aan de gemiddelde matrix aan te passen. De sensor kan volledig worden ondergedompeld en vereist geen monsterconditionering.

De sensor heeft een ingebouwd voorspellend diagnosesysteem dat de beschikbare bedrijfstijd verlengt. De voorspellende diagnoses genereren waarschuwingen voor aankomende onderhoudstaken door de interne onderdelen van het instrument te bewaken en de onderhoudsvereisten bij te houden. Indien aangesloten op een naar behoren uitgeruste controller zal de controller voor elke sensor statusindicatoren weergeven met voorspellende diagnoseopties. Het is mogelijk om matrixcorrectie te verrichten met gebruikmaking van referentiegegevens die zijn gegenereerd in en verzonden vanuit een laboratoriumspectrofotometer. De processonde maakt een veilige tweewegcommunicatie mogelijk. De sonde kan gegevens die opgeslagen moeten worden verzenden met de fotometrische referentiegegevens of informatie ontvangen om een matrixcorrectie van de processonde uit te voeren met gebruikmaking van de in het laboratorium gegenereerde gegevens.

Geeft de mogelijkheid om op afstand de sensoren te monitoren met elk apparaat met een webbrouwser en biedt diagnostische informatie over de algehele staat van de metingen (op sensoren met voorspellende diagnostiek), evenals aankomend en vereist onderhoud - waardoor risico en downtime worden gereduceerd. Het geeft ook de mogelijkheid om verbinding te maken met een laboratoriumspectrofotometer om procesmetingen te corrigeren op basis van laboratoriummeetwaarden, zonder dat de processensor uit het water verwijderd hoeft te worden.

Technische gegevens

Meetmethode Meetbereik pH bereik

Nauwkeurigheid Responstijd

Kalibratie methode

Potentiometrische ionselectieve meting 0 - 1000 mg/L NO3-N , Cl-

5 - 9 pH

± 5 % van de gemeten waarde + 0,2 mg/L NO3-N (met standaardoplossing)

< 3 min

Met Cartrical plus-technologie: automatische overdracht van de fabriekskalibratie- gegevens van cartridge naar sensor door RFID; 1- en 2-punts matrixcorrectie

2 - 40 °C

Lucht: -20 - 45 °C

Water: 2 - 40 °C

Met Cartrical plus-technologie: compacte behuizing met daarin gekalibreerde elektroden voor ammonium en kalium, referentiesysteem en temperatuursensor, allen onderling gekalibreerd, levensduur doorgaans 12 maanden

< 4 m/s max.

Sonde: RVS 1.4571; ASA + PC, silicone; PVC en PU;

Sensorcartridge: PVC; POM; ABS; RVS 1.4571; NBR; Continu

0,2 mg/L NO3-N

84,5 mm x 320 mm

45 ° ± 15 ° (verticaal in stroomrichting)

10 m vaste kabel voor sensor, te verlengen tot 100m Universele Controller, Multi-Parameter Universele Controller 1” draad

IP68

Max. 0,3 bar

5 - 40 °C sensor cartridge

2,4 kg

Monster temperatuur

Omgevingstemperatuur

Sensor cartridge

Flow

Materiaal

Meetinterval Detectiegrens Afmetingen (L x B) Installatie

Kabel lengte

Controller compatibiliteit Procesaansluiting Beschermingsklasse Monster druk

Opslag condities

Gewicht

N.B.: in de volgende specificatie zijn gebieden gemarkeerd met het symbool [ ]. In deze gebieden moet de technicus een selectie maken en specifieke, projectgerelateerde informatie toevoegen. Ook moet de technicus wissen wat niet van toepassing is voor het betreffende project.

Omvang van de levering

[ ] (Aankruisen wat van toepassing is)

Analyse-instrument

[ ] Nitraatsensor met RFID (Niet leverbaar in Cyprus, Macedonië, Australië, Nieuw-Zeeland, Rusland, Oekraïne, Afrika, Azië, Amerika)

[ ] Nitraatsensor zonder RFID

Accessoires

[ ] Polijstpapier voor chloride-elektrode

[ ] Digitale verlengkabel, met gegoten contactstop en koppeling	(selecteer 5/10/15/20/30/50 m) [ ] Reinigingseenheid voor sensor zonder compressor

[ ] Magneetventiel met drukmeter (wordt gebruikt voor door relais aangestuurde reiniging met perslucht) [ ] Kabelset voor persluchtreinigingssysteem - inclusief voedings- en relaiskabel

[ ] Persluchtreinigingssysteem

Montagemateriaal

[ ] Het montagemateriaal is als volgt:

[ ] Randmontageset voor sensor, gemaakt van RVS [ ] Railmontageset voor sensor, gemaakt van PVC

[ ] Kettingbevestiging voor sensor, gemaakt van PVC [ ] Sensoraanpasstuk voor railmontage-eenheid

[ ] Extra gewicht voor reinigingseenheid voor gebruik met reinigingseenheid en kettingmontageset [ ] Aanpasstuk 1½” NPT – 1” NPT

[ ] Fitting, hoek van 45°, 2 x 1½” NPT-connectoren, gemaakt van PVC

Diensten

[ ] De fabrikant biedt diensten aan voor het eerste gebruik van het instrument waaronder elementaire gebruikstraining en

certificering van de werking van het instrument.

[ ] Dienstverleningsovereenkomst van de fabrikant die alle door de fabrikant aanbevolen preventieve onderhoudsbeurten, regelmatig geplande kalibraties en eventueel noodzakelijke reparaties dekt vanaf het moment waarop de apparatuur in gebruik wordt genomen tot en met de aanvaarding door de eindgebruiker / fabrieksverkoop en de eerste 12 maanden gebruik door de eindgebruiker na de verkoop.

Merk:

Hach

Product:

N-ISE sc nitraatsensor met voorspellend diagnosesysteem van Prognosys