EMBED Word.Picture.8

NOTA: la seguente specifica contiene aree evidenziate con il simbolo [ ]. In queste aree il tecnico deve effettuare una selezione, aggiungere informazioni specifiche relative al progetto ed eliminare quelle che non si applicano al progetto specifico.

Campionatore refrigerato automatico “All Weather”

Un campionatore automatico per raccogliere e conservare campioni di acqua rappresentativi imparziali per analisi di laboratorio. Un campionatore resistente agli agenti atmosferici con frigorifero integrato per applicazioni che richiedono il controllo della temperatura per conservare il campione. Dotato di una pompa peristaltica con rulli montati su molle e un sensore per il rilevamento di liquido standard per la precisione del volume di campione. Sono fornite di serie una connessione USB e una porta ausiliaria per impulsi o ingressi di 4-20. Le opzioni installate in fabbrica includono porte per sensore di qualità, livello o portata dell’acqua integrato, una porta per comunicazione Modbus RS485 o un sensore

pioggia e in alternativa un sensore per il rilevamento di liquido senza contatto. Utilizzando gli appositi moduli, è possibile estendere gli ingressi e le uscite per un singolo relè ad alta tensione o un intero set di uscite analogiche o uscite analogiche e digitali e relè.

# Dati Tecnici

| Caratteristiche di campionamento |  |
| --- | --- |
| Programmi | Doppi programmi: possibilità di eseguire fino a 2 programmi di campionamento in sequenza, in parallelo o in base alla programmazione del giorno della settimana; in tal modo un singolo campionatore può funzionare come più campionatori |
| Modalità di campionamento | Cadenza: ponderata in base al tempo, ponderata in base alla portata, tabella temporale, tabella di flusso, evento Distribuzione: composita flacone singolo, composita flaconi multipli, separata flaconi multipli, flaconi per campione, campioni per flacone o una combinazione di flaconi per campione e campioni per flacone |
| Modalità operativa | Continuo o non continuo |
| Messaggi di stato | Comunica quale programma è in esecuzione, se ci sono eventuali campioni mancanti, l’istante di acquisizione del campione successivo, il numero di campioni rimanenti, il numero di canali registrati, l’ora dell’ultima misura, la memoria disponibile, il numero di canali attivi, l’eventuale attivazione degli allarmi, l’ora di attivazione degli allarmi, i sensori attivi e la temperatura dell’armadietto |
| Allarme | Allarmi configurabili visualizzati sulla schermata di stato e inseriti nei registri degli allarmi di diagnostica. Possibilità di impostazione di allarmi per la diagnostica di sistema e registrazione di eventi quali fine programma, completamento campione, campioni non prelevati e flacone pieno. Gli allarmi dei canali sono allarmi setpoint per le misure registrate (canali), per esempio pH, livello e tensione di alimentazione. |
| Campionamento manuale | Avvia una raccolta campioni indipendente dal programma in corso |
| Fermata automatica | Modalità flaconi multipli: dopo una rivoluzione completa del braccio del distributore (a meno che sia selezionata la modalità continua) Modalità composita: dopo l’erogazione al contenitore composito di un numero predefinito di campioni, da 1 a 999 campioni, o in caso di contenitore pieno. |
| Volume del campione | Programmabile con incrementi pari a 10 mL da 10 a 10.000 mL |
| Intervallo del campione | Selezionabile con incrementi singoli da 1 a 9999 impulsi di portata o da 1 a 9999 minuti con incrementi di un minuto |
| Campionamento su evento | Se sono installati il sensore di flusso o il sensore di pH/temperatura oppure opzioni di monitoraggio periferiche, il campionamento può essere attivato in condizioni di perturbazioni in caso di superamento dei limiti selezionabili sul campo |

| Data logging | CRONOLOGIA CAMPIONI - Memorizza fino a 4000 voci per indicazione di data e ora dei campioni, numero flacone e stato campione (esito positivo, flacone pieno, errore di risciacquo, interruzione da parte dell’utente, errore del distributore, guasto della pompa, errore di spurgo, timeout del campione, guasto all’alimentazione e batteria principale in esaurimento). MISURE - Memorizza fino a 325.000 voci per i canali di misura selezionati in base all’intervallo di registrazione selezionato. EVENTI - Possibilità di memorizzare fino a 2000 voci nel registro della cronologia campioni. Registrazione accensione, guasto all’alimentazione, aggiornamento firmware, guasto della pompa, errore del braccio del distributore, memoria batteria in esaurimento, batteria principale in esaurimento, utente connesso, utente disconnesso, programma avviato, programma ripreso, programma interrotto, programma completato, prelievo campione, necessità di sostituzione tubo, errori di comunicazione sensori, raffreddamento non riuscito, riscaldamento non riuscito, errore termico corretto. |
| --- | --- |
| Diagnostica | Visualizzazione dei registri di eventi e allarmi e della diagnostica di manutenzione |
| Campionatore refrigerato automatico (AWRS) |  |
| Materiale cabinet | IP24, polietilene a bassa densità con inibitore UV (campionatore) |
| Componenti del comparto frigo | Protetto contro la corrosione tramite rivestimento uniforme, tutti i tubi in rame esposti sono isolati per evitare la condensazione di umidità |
| Sistema di raffreddamento | Compressore montato sul lato superiore e condensatore di raffreddamento ad aria forzata tramite ventola; 11/5 HP 115 VCA: dispositivo di protezione da sovraccarico termico 115°C, amperaggio a rotore bloccato 7,1; 230 VCA: dispositivo di protezione da sovraccarico termico 120°C, picco di corrente di avviamento 7,6 A; Evaporatore a piastre di tipo avvolgente su 3 lati; Isolamento in espanso rigido: lati 7,6 cm, in alto 12,7 cm, fondo 15,2 cm; Coperchio bloccabile per prevenire la manomissione della programmazione; Tempo di recupero: la temperatura del campionatore ritorna a 4°C nell’arco di 5 minuti dopo che lo sportello è rimasto aperto per un minuto a una temperatura ambiente di 24°C mentre è in corso un ciclo di raffreddamento; Tempo di pull-down: da 24°C a 4°C, 20 minuti; Controllo temperatura: 4°C (±0,8°C) |
| Recipiente campione | FLACONE SINGOLO: (1) in vetro o polietilene da 10 L o in polietilene da 21 L FLACONI MULTIPLI: (2) in polietilene o vetro da 10 L, (4) in polietilene o vetro da 10 L, (8) in polietilene da 2,3 L o vetro da 1,9 L, (12) in polietilene da 2 L, (24) in polietilene da 1 L o vetro da 350 mL |
| Livello di inquinamento | 2 |
| Temperatura | Funzionamento: AWRS: 0 - 50°C AWRS con riscaldatore vano controller opzionale: -40 - 50°C AWRS con riscaldatore vano controller e batteria di riserva CA: -15 - 40°C Stoccaggio: -30 - 60°C |
| Requisiti Alimentazione (Voltaggio) | 115/230 VCA |
| Requisiti Alimentazione (Hz) | 50/60 Hz |
| Dimensioni | 76 cm x 81 cm x 130 cm |
| Peso | 86 kg |
| Certificazioni | CE, UL, CSA |

| Controller |  |
| --- | --- |
| Materiale | Miscela PC/ABS, NEMA 4X, 6, IP68, resistente a ghiaccio e corrosione (controller) |
| Display | 1/4 VGA a colori; programma guidato da menu/suggerimenti automatici |
| Interfaccia utente | Tastiera con interruttori a membrana con 2 tasti programmabili a più funzioni |
| Lingue | Inglese, francese, spagnolo, italiano, tedesco, portoghese, cinese |
| Funzione di blocco | La protezione tramite codice di accesso previene le manomissioni |
| Memoria | Cronologia campioni: 4000 record; Registro dati: 325.000 record; Registro eventi: 2000 record |
| Funzionalità di comunicazione | USB e opzionale RS485 (Modbus) |
| Ingressi | Un ingresso 0/4-20 mA per la cadenza in base alla portata |
| Certificazioni | CE, UL |
| Pompa di campionamento e filtro |  |
| Pompa di campionamento | Peristaltica ad alta velocità, due rulli, con tubo della pompa da 0,95 cm DI x 1,6 cm DE (3/8” DI x 5/8” DE), corpo pompa IP37, coperchio in policarbonato |
| Altezza di aspirazione | 8,5 m con 8,8 m massimo di tubo di prelievo in vinile da 3/8” a livello del mare tra 20 e 25°C |
| Tubo | Tubo della pompa: 9,5 mm DI x 15,9 mm DE in silicone Tubo di prelievo: lunghezza minima 1,0 - 4,75 m, in vinile da 1/4” o 3/8” DI o in polietilene rivestito in PTFE da 3/8” DI con coperchio di protezione esterno (nero o trasparente) |
| Ripetibilità volume campione | Tipico: ±5% di un volume di campione pari a 200 mL con: alzata verticale di 4,6 m, tubo di prelievo in vinile di 4,9 m da 3/8”, flacone singolo, chiusura flacone pieno a temperatura ambiente e altitudine di 1524 m |
| Accuratezza volume campione | Tipico: ±5% di un volume di campione pari a 200 mL con: alzata verticale di 4,6 m, tubo di prelievo in vinile di 4,9 m da 3/8”, flacone singolo, chiusura flacone pieno a temperatura ambiente e altitudine di 1524 m |
| Velocità di trasporto del campione | 0,9 m/s con alzata verticale di 4,6 m, tubo di prelievo in vinile di 4,9 m da 3/8”, 21°C e altitudine di 1524 m |
| Portata pompa | Tipico 4,8 L/min con alzata verticale di 1 m e tubo di prelievo da 3/8” |
| Orologio interno | ±1 secondo al giorno a 25°C |
| Risciacquo (Risciacquo tubo prelievo) | Filtri: scelta tra struttura in PTFE e acciaio inox 316, oppure tutto in acciaio inox 316 in dimensioni standard, alta velocità e basso profilo per applicazioni a bassa profondità Spurgo: spurgo automatico con aria prima e dopo ogni campione; la durata compensa automaticamente la variabilità delle lunghezze delle linee di ingresso Risciacquo: linea di ingresso risciacquata automaticamente con il liquido di origine prima di ogni campione, da 1 a 3 risciacqui Tentativi ripetuti o errore: ciclo di raccolta campioni ripetuto automaticamente da 1 a 3 volte se il campione non viene ottenuto al primo tentativo |

Fornitura

[ ] (Cancellare le voci non necessarie)

[ ] Controller base (include porte ausiliarie 4-20 e porta USB) [ ] Controller con porte sensore

[ ] Controller con porta pioggia/RS485

[ ] Controller con porte sensore e porta pioggia/RS485

Base “All Weather” [ ] Base 115 V

[ ] Base 115 V con riscaldatore [ ] Base 230 V

[ ] Base 230 V con riscaldatore

Opzione alimentazione di riserva

[ ] Alimentazione di riserva CA, 28”, 3 pin

Kit di flaconi

[ ] Kit di flaconi compositi in polietilene 21 L [ ] Kit di flaconi compositi in polietilene 10 L

[ ] Kit di (2) flaconi separati in polietilene 10 L [ ] Kit di (4) flaconi separati in polietilene 10 L [ ] Kit di (12) flaconi separati in polietilene 2 L [ ] Kit di (24) flaconi separati in polietilene 1 L [ ] Kit di (24) flaconi separati in vetro 350 mL

Tubo di prelievo

[ ] Vinile - tubo di 7,5 m, 3/8” DI x 5/8” DE e filtro in PTFE/acciaio inox

[ ] Polietilene rivestito in PTFE 7,5 m, 3/8” DI x 5/8” DE con kit di connettori

Sensori

[ ] Non a bagno d’olio range 0-3 m, cavo di 9 m con connettore [ ] A bagno d’olio range 0-3 m, cavo di 9 m con connettore

[ ] Sensore pH digitale

[ ] Sensore pH digitale solo per Europa [ ] Sensore baratro a ultrasuoni

[ ] Sensore baratro a ultrasuoni sospeso [ ] Sensore interno al tubo a ultrasuoni

Accessori

[ ] Gruppo cavo, solo una spina per collegamento ausiliario, 7P, 1,2 m [ ] Gruppo cavo, solo una spina per collegamento ausiliario, 7P, 7,6 m [ ] Scatola di giunzione universale per 4-20 mA

[ ] Relè di ingresso/uscita 1

[ ] Relè/uscite digitali di ingresso/uscita, ingressi analogici

Servizi

[ ] Servizi di assistenza del produttore per l’avvio dello strumento per includere la formazione operativa di base e la certificazione delle prestazioni dello strumento.

[ ] Accordo di assistenza del produttore che comprende tutta la manutenzione preventiva raccomandata dallo stesso, calibrazioni programmate con regolarità e qualunque riparazione necessaria a partire dall’avviamento del dispositivo fino all’accettazione dell’utilizzatore finale/cessione dello stabilimento e per i primi 12 mesi di gestione dell’utilizzatore finale dopo la cessione.

Brand:	Hach

Prodotto:	Campionatore refrigerato automatico “All Weather” AS950