HINWEIS: Die folgenden Spezifikationen enthalten Bereiche mit der Kennzeichnung [ ]. In diesen Bereichen muss der Techniker eine Auswahl treffen, bestimmte projektbezogene Informationen hinzufügen, oder löschen, was für das jeweilige Projekt keine Gültigkeit hat.

UV Nitrat-Sonde

Prozess-Sonde zur kontinuierlichen Messung von Nitrat in Wasser. Die Methode zur Nitratmessung basiert auf der Absorption von ultraviolettem Licht (UV-Licht) unter 250 nm. Das integrierte Reinigungssystem arbeitet mit Wischertechnologie, daher kann die Nitrat-Konzentration auch in Medien mit Schwebstoffen gemessen werden.

# Technische Daten

| Messprinzip | UV-Absorptionsmessung (einzigartiges 2-Strahl-Verfahren) |
| --- | --- |
| Spaltbreite | 5 mm |
| Messbereich | 0,5 - 20 mg/L NO2+3-N |
| Nachweisgrenze | 0,5 mg/L NO2+3-N (mit Standardlösungen) |
| Genauigkeit | ± 5 % vom Messwert + 0,5 mg/L (mit Standardlösungen) |
| Auflösung | 0,1 mg/L |
| Schlammkompensation | Nein |
| Messintervall | 5 - 30 min (fester Wert einstellbar) |
| Ansprechzeit | ≥ 5 min |
| Erhältlich mit Bypass | Ja |
| Material | Sensorgehäuse: Edelstahl 316, 1.4581, einfach versiegelt Wischerachse: Edelstahl 1.4571 Kabelverschraubung: Edelstahl 1.4305 Dichtung Kabelverschraubung: PVDF Profilträger: Edelstahl 1.4310 Wischerarm: Edelstahl 1.4581 Wischerprofil: Silikon Messfenster: Suprasil (Quarzglas) |
| Funktionelle Verifizierung | Mit Gebrauch von Standard-Lösungen |
| Inspektionsintervall | 6 Monate oder nach Bedarf |
| Wartungs-Vorgaben | 1 Stunde/Monat |
| Kompatibilität Controller | Universalcontroller, Multiparameter Universalcontroller |
| Betriebsbedingungen | 2 - 40 °C |
| Druckbereich | ≤ 0,5 bar |
| Kabellänge | 10 m Kabel fest am Sensor montiert |
| Abmessungen (D x L) | 75 mm x 327 mm |
| Gewicht | 3,3 kg |

Lieferumfang

[ ] (nicht Benötigtes löschen)

Analysegerät

UV Nitrat-Sonde 0,5 - 20 mg/L NO2 + 3-N

Zubehör

[ ] Digitales Verlängerungskabel mit Spritzguss-Stecker und -Anschlussstück  	  (bitte wählen Sie aus: 5/10/15/20/30/50 m)

[ ] Satz Wischerblätter, 5 mm

[ ] Haltersatz für 2-Kanal-Pumpe

Befestigungsmaterial

[ ] Befestigungsmaterial wie folgt:

[ ] Montageset, Edelstahl, mit 90° Adapter

[ ] Durchflusszellen-Montageset für Nitrat-Sonden („Flow Through“, Durchflussvariante)

[ ] Montageflansch für den Abscheider

Serviceleistungen

[ ] Hersteller-Service für die Inbetriebnahme des Geräts, Einweisung des Bedienpersonals inklusive Sicherheitsunterweisung sowie der regelmäßig durchzuführenden Wartungsaufgaben, Inbetriebnahmeprotokoll zur Bescheinigung der Geräteleistung.

[ ] Hersteller-Servicevertrag, der alle vom Hersteller empfohlenen präventiven Inspektionsmaßnahmen, regelmäßige Kalibrierungen und notwendigen Reparaturen umfasst, beginnend mit dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme des Geräts bis zur Abnahme durch den Endbenutzer/dem Wechsel der Ausrüstung und die ersten 12 Monate des Betriebs durch den Endbenutzer nach dem Wechsel.

[ ] Hersteller-Service, der die Inbetriebnahme des Geräts, die Einweisung des Bedienpersonals sowie das Inbetriebnahmeprotokoll zur Bescheinigung der Geräteleistung beinhaltet. Darüber hinaus sind alle vom Hersteller empfohlenen präventiven Inspektionsmaßnahmen PLUS alle notwendigen Verschleißteile, die für den Betrieb benötigt werden sowie notwendige Reparaturen beginnend mit dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme bis zur Abnahme durch den Endbenutzer/dem Wechsel der Ausrüstung während der ersten 24 Monate des Betriebs nach der Inbetriebnahme abgedeckt.

Fabrikat:	Hach

Product:	Nitratax clear sc UV Nitrat-Sonde