Capteur pH en ligne numérique

Capteur pH en ligne pour la mesure du pH de l’eau. La technologie pH utilise une électrode de mesure et une électrode de référence pour mesurer le pH de façon différentielle par rapport à une troisième électrode de masse. Le capteur se connecte à un transmetteur numérique universel. Le pont salin à double raccord fait écran contre les contaminations, ce qui réduit au minimum la dilution de la solution étalon interne dans la cellule. Un pont salin remplaçable contient un volume important de solution tampon pour protéger l’électrode de référence contre l’environnement hostile du procédé. Ce pont salin se visse sur l’extrémité du capteur, ce qui permet de le remplacer facilement. Structure encapsulée protégeant le préamplificateur intégré contre l’humidité. Le préamplificateur du capteur analogique pHD produit un signal fort, permettant au capteur d’être placé jusqu’à 1 km du transmetteur.

Comprend la fonctionnalité de suivre les capteurs à distance sur n’importe quel navigateur, et affiche le diagnostic global de l’état des mesures pour les capteurs à diagnostic prédictif, ainsi que les maintenances à réaliser et à venir, réduisant ainsi les risques d’erreurs et les pannes.

Données techniques

Plage de mesure Précision Sensibilité Répétabilité

Précision de la température

Déviation

Plage de température

0 à 14 pH

± 0,02 pH

± 0,01 pH

± 0,05 pH

± 0,5 °C

0,03 pH par 24 heures, non cumulatif Capteur numérique : -5 à 70 °C

Capteur analogique avec passerelle numérique : 5 à 105 °C Capteur d’immersion : 0 à 50 °C

3 m par seconde, maximum

Max. 2 bar overpressure

Débit

Limite de pression/ température de la sonde

Capteur de température

Distance de transmission

Longueur de câble

Matériaux en contact avec le liquide

Conditions de stockage

Méthode d’étalonnage

Profondeur d’immersion

Communication Poids

Thermistance NTC 300 Ω pour compensation automatique de la température et extraction de

la température de l’analyseur

100 m maximum

10 m PUR (polyuréthane), 4 conducteurs avec un blindage, agréé jusqu’à 105 °C

Joint torique en acier inoxydable, Ryton, verre, titane, FKM/FPM

4 à 70 °C, 0 à 95 % d’humidité relative (sans condensation)

Deux points automatique, un point automatique, deux points manuel, un point manuel.

Submersible jusqu’à 107 m/1050 kPa

Modbus

0,870 kg

A NOTER: les spécifications ci dessous contiennent des zones marquées par un symbole [ ]. Dans ces zones, l’ingénieur doit faire une sélection, ajouter des spécifications, des informations relatives au projet et doit effacer ce qui n’est pas applicable au projet spécifique.

Fourniture

Capteur avec câble de 10 m et manuel

Type d’électrode

[ ] (Sélectionner au moins 1 option)

[ ] Electrode en platine à usage général pour la plupart des applications

[ ] Electrode en verre pour les applications à faible pH, résistant à l’acide fluorhydrique (HF)

Matériau du corps du capteur (Sélectionner au moins 1 option)

[ ] Corps en PEEK (pour assurer la compatibilité chimique avec la plupart des solutions de procédé) [ ] Corps en Ryton (pour les solutions moins agressives)

[ ] Corps en acier inoxydable (pour les applications d’immersion)

Options de montage du capteur

[ ] (Sélectionner au moins 1 option)

[ ] Convertible [ ] Insertion

[ ] Immersion [ ] Sanitaire

Accessoires

[ ] (Supprimer les éléments inutiles))

[ ] Transmetteur universel

[ ] Solution tampon, pH 7,00 (NIST), à code couleur jaune, 500 mL [ ] Solution tampon, pH 4,01 (NIST), à code couleur rouge, 500 mL [ ] Solution tampon, pH 10,01 (NIST), à code couleur bleu, 500 mL

[ ] Solution étalon interne, solution tampon pH 7,0 concentrée, 500 mL

[ ] Pont salin en PEEK, joint extérieur en KYNAR (PVDF)

[ ] Câble d’extension numérique, 7,7 m [ ] Câble d’extension numérique, 15 m [ ] Câble d’extension numérique, 31 m

[ ] Kit de montage de mât pour capteurs NPT 2,5 cm (1 pouce) [ ] Montage union CPVC pour capteur pH

[ ] Kit de montage flottant pour capteurs NPT 2,5 cm (1 pouce)

[ ] Matériel de montage pour écoulement continu en CPVC pour capteurs différentiels pH [ ] Montage en insertion, numérique, CPVC 1½”

[ ] Systèmes de nettoyage à propulsion d’air autonomes (115 V CA) pour capteur pH

Services

[ ] Le fabricant se chargera de démarrer l’instrument et assurera une formation opérationnelle de base, ainsi que la

certification des performances de l’instrument.

[ ] Contrat de service du fabricant couvrant toutes les mesures de maintenance préventive préconisées par le fabricant, les étalonnages planifiés à intervalles réguliers et toutes réparations nécessaires, de la mise en service de l’équipement à l’acceptation par l’utilisateur final/la sortie d’usine, puis pendant les 12 premiers mois d’utilisation par l’utilisateur final à compter de la sortie d’usine.

Marque:

Hach

Produit:

Capteur pH en ligne numérique pHD sc