EMBED Word.Picture.8

N.B.: in de volgende specificatie zijn gebieden gemarkeerd met het symbool [ ]. In deze gebieden moet de technicus een selectie maken en specifieke, projectgerelateerde informatie toevoegen. Ook moet de technicus wissen wat niet van toepassing is voor het betreffende project.

UV-nitraatsensor

Processensor voor continue meting van nitraat in water. De methode voor het meten van nitraat is de absorptie van ultraviolet (UV) licht onder 250 nm. De kleur van het medium heeft geen effect op het meetvermogen van de sensoren. De sonde is ontworpen met een absorptiefotometer voor twee stralen die interferenties door troebelheid en organische stof compenseert. Het ingebouwde reinigingssysteem maakt gebruik van wissertechnologie. Hierdoor kan de sensor nitraat meten in media met gesuspendeerde vaste stoffen.

# Technische gegevens

| Meetprincipe | UV-absorptiemeting, reagensvrij (gepatenteerde techniek met 2 bundels) |
| --- | --- |
| Weglengte | 1 mm |
| Meetbereik | 1 - 20 mg/L NO2+3–N |
| Detectiegrens | 1 mg/L NO2+3–N |
| Nauwkeurigheid | ± 5 % van de meetwaarde +1 mg/L(met standaardoplossingen) |
| Resolutie | 0,5 mg/L |
| Slibcompensatie | Ja |
| Meetinterval | ≥ 5 - 30 min (vaste waarden selecteerbaar) |
| Responstijd | ≥ 15 min |
| Beschikbaar met doorstroomcel | Nee |
| Materiaal | Sensorbehuizing: RVS 316, 1.4571, behuizing met enkelvoudige afdichting Wisseras: RVS 1.4571 Kabelwartel: RVS 1.4305 Kabelwartelafdichting: PVDF Profieldrager: RVS 1.4310 Wisserarm: RVS 1.4581 Wisserprofiel: silicone Meetvenster: Suprasil (kwartsglas) |
| Controle | Met standaard oplossingen |
| Onderhoud-interval | 6 maanden of na behoeven |
| Onderhoud vereisten | 2 u/maand |
| Controller compatibiliteit | Universele Controller, Multi-Parameter Universele Controller |
| Omgevingstemperatuur | 2 - 40 °C |
| Druk bereik | ≤ 0,5 bar |
| Kabel lengte | 10 m vaste kabel voor sensor |
| Afmetingen (L x B) | 75 mm x 323 mm |
| Gewicht | 3,3 kg |

Omvang van de levering

[ ] (Aankruisen wat van toepassing is)

Analyse-instrument

UV-nitraatsensor 1 - 20 mg/L NO2+3-N

Accessoires

[ ] Digitale verlengkabel, met gegoten contactstop en koppeling 	(selecteer 5/10/15/20/30/50 m) [ ] Set wisserbladen, 1 mm

[ ] Houderset voor 2-kanaals pomp

Montagemateriaal

[ ] Het montagemateriaal is als volgt:

[ ] Montageset, RVS, met 90°-aanpasstuk [ ] Montageflens voor waterafscheider

Diensten

[ ] De fabrikant biedt diensten aan voor het eerste gebruik van het instrument waaronder elementaire gebruikstraining en certificering van de werking van het instrument.

[ ] Dienstverleningsovereenkomst van de fabrikant die alle door de fabrikant aanbevolen preventieve onderhoudsbeurten, regelmatig geplande kalibraties en eventueel noodzakelijke reparaties dekt vanaf het moment waarop de apparatuur in gebruik wordt genomen tot en met de aanvaarding door de eindgebruiker / fabrieksverkoop en de eerste 12 maanden gebruik door de eindgebruiker na de verkoop.

Merk:	Hach

Product:	Nitratax eco sc UV-nitraatsensor