N.B.: in de volgende specificatie zijn gebieden gemarkeerd met het symbool [ ]. In deze gebieden moet de technicus een selectie maken en specifieke, projectgerelateerde informatie toevoegen. Ook moet de technicus wissen wat niet van toepassing is voor het betreffende project.

Ampèrometrische chloordioxide-sensor

Een online eenkanaals industriële sensor die chloordioxide meet in drinkwaterbehandelingsinstallaties, distributienetwerken en andere toepassingen waarbij ClO2 op ppb- en ppm-niveau moet worden gecontroleerd.

Het instrument meet de ClO2-concentratie met een ampèrometrische methode. Een membraan laat selectieve diffusie

van ClO2-moleculen naar de ampèrometrische sensor toe. De meting wordt gecompenseerd voor temperatuur. Voor de

sensor is een digitale universele controller nodig.

Technische gegevens

Meetbereik	0 - 2 mg/L ClO2

Detectiegrens	0,01 mg/L ClO2

Nauwkeurigheid	5 % of ±10 ppb ClO2, welke het grootste is

Standaardafwijking	1,5 %

Responstijd	90 % in minder dan 90 seconden

Meetinterval	Continu

Flow	14 L/h (200 - 250 mL/min) automatisch gestuurd door doorstroomcel

Druk bereik	0,1 - 2 bar in doorstroomcel

Monster temperatuur   2 - 45 °C

Temperatuur compensatie

Automatisch door monster temperatuur bereik

Meetprincipe                 Amperometrisch/ membraan (elektrodemembraan, elektroliet)

Interferenties                --

Kalibratie methode       Nulbepaling: elektrisch (automatisch) of met ozonvrij water

Kalibratie: Vergelijking met labmethode

Kalibratie interval         2 maanden

Bevestingsstijl              Vlak, vertikaal oppervlak (paneel, statief etc)

Monster input               0,25 “ buitendiameter Monster uitlaat             0,5 “ binnendiameter Opslag condities          -20 °C - 60 °C

Relatieve luchtvochtigheid

0 - 90 % niet-condenserend

Onderhoudsinterval	6 maanden voor membraan en elektroliet (meetcel)

Hoogte	270 mm

Breedte	250 mm Gewicht	6,5 kg Beschermingsklasse   IP66 / NEMA 4X

Controller compatibiliteit

Universele controller, universele controller voor meerdere parameters

Omvang van de levering

[ ] (schrappen wat niet nodig is) Analyse-instrument

Ampèrometrische chloordioxide-sensor

Optionele accessoires

[ ] Aanzuureenheid

[ ] Intermitterende-doorstromingseenheid

[ ] Instrumentsteun

[ ] 125V-netsnoer met trekontlasting

[ ] 230V-netsnoer met trekontlasting

[ ] Digitale verlengkabel  	(selecteer 1/7,6/15,2/30,5 m) (Standaard kabellengte is 0,4 m)

[ ] Digitale aansluitkast (vereist wanneer de lengte van de kabel tussen de digitale sensor en de controller tussen 100 en

1000 m is)

Vervangingsonderdelen

[ ] Chloordioxide-elektrode

[ ] Voorgemonteerde membranen (pk/4) [ ] Elektrolyt

Diensten

[ ] De fabrikant biedt diensten aan voor het eerste gebruik van het instrument, waaronder elementaire gebruikstraining en

certificering van de werking van het instrument.

[ ] Dienstverleningsovereenkomst van de fabrikant die alle door de fabrikant aanbevolen preventieve onderhoudsbeurten, regelmatig geplande kalibraties en eventueel noodzakelijke reparaties dekt vanaf het moment waarop de apparatuur in gebruik wordt genomen tot en met de aanvaarding door de eindgebruiker / fabrieksverkoop en de eerste 12 maanden gebruik door de eindgebruiker na de verkoop.

Merk:	Hach

Product:	9187 sc ampèrometrische chloordioxide-sensor