NOTA: la seguente specifica contiene aree evidenziate con il simbolo [ ]. In queste aree il tecnico deve effettuare una selezione, aggiungere informazioni specifiche relative al progetto ed eliminare quelle che non si applicano al progetto specifico.

Sensore amperometrico per biossido di cloro

Sensore industriale online monocanale, per la misurazione del biossido di cloro in impianti di trattamento dell’acqua potabile, reti di distribuzione e altri siti che richiedono il monitoraggio del contenuto di ClO2 a livelli di ppb e ppm.

Lo strumento utilizza un metodo amperometrico per misurare la concentrazione di ClO2. Una membrana consente la

diffusione selettiva delle molecole di ClO2 sul sensore amperometrico. La misurazione viene compensata per

temperatura. Il sensore richiede un controller digitale universale.

Dati Tecnici

Intervallo di misura	0 - 2 mg/L ClO2

Limite di rilevamento   0,01 mg/L ClO2

Accuratezza	5 % o ±10 ppb ClO2, qualunque sia il maggiore

Deviazione standard	1,5 %

Tempo di risposta	90 % in meno di 90 secondi

Intervallo di misura	Continuo

Flusso	14 L/h (200 - 250 mL/min) autoregolato per mezzo della cella a deflusso

Intervallo di pressione

Temperatura del campione

Compensazione della temperatura

0.1 - 2 bar nella cella a deflusso

2 - 45 °C

Range di temperatura automatico sul campione

Principio di misura	Amperometrico / membrana (elettrodo, membrana, elettrolita)

Interferenze	--

Metodo di taratura	Calibrazione dello zero: elettrica o con acqua priva di ozono

Calibrazione: confronto tra metodo di laboratorio e campione del processo

Intervallo di taratura	2 mesi

Montaggio	Superficie piana, verticale (pannello,supporto, ecc)

Ingresso del campione

0,25 “ diametro esterno

Uscita del campione	0,5 “ diametro interno

Condizioni di stoccaggio

-20 - 60 °C

Umidità relativa	0 - 90 % senza condensa

Intervallo di manutenzione

6 mesi per la membrana e l’elettrolita (cella di misura)

Altezza                           270 mm Larghezza                     250 mm Peso                              6,5 kg

Grado di protezione     IP66 / NEMA 4X

Compatibilità centralina

Controller universale, controller universale multiparametrico

Fornitura

[ ] (Cancellare le voci non necessarie) Strumento analitico

Sensore amperometrico per biossido di cloro

Accessori opzionali

[ ] Unità di acidificazione

[ ] Unità a flusso intermittente

[ ] Supporto per strumento

[ ] Cavo di alimentazione da 125 V con serracavo

[ ] Cavo di alimentazione da 230 V con serracavo

[ ] Prolunga cavo digitale  	(Scegliere tra 1/7,6/15,2/30,5 m) (Lunghezza standard del cavo: 0,4 m)

[ ] Scatola di terminazione digitale (richiesta quando il cavo, dal sensore digitale al controller, è lungo da 100 a 1000 m)

Parti di ricambio

[ ] Elettrodo per biossido di cloro

[ ] Membrane premontate (4 pz) [ ] Elettrolita

Assistenza

[ ] L’assistenza del produttore per l’avviamento dello strumento comprende l’addestramento operativo di base e la

certificazione delle prestazioni dello strumento.

[ ] Accordo di assistenza del produttore che comprende tutta la manutenzione preventiva raccomandata dallo stesso, calibrazioni programmate con regolarità e qualunque riparazione necessaria a partire dall’avviamento del dispositivo fino all’accettazione dell’utilizzatore finale/cessione dello stabilimento e per i primi 12 mesi di gestione dell’utilizzatore finale dopo la cessione.

Brand:	Hach

Prodotto:	Sensore amperometrico 9187 sc per biossido di cloro