Sensor de ORP digital en continuo

Sensor de proceso en continuo para la medición potenciométrica del potencial de oxidación-reducción (ORP o potencial redox) del agua. La tecnología ORP emplea electrodos de proceso y de referencia para medir el ORP de manera diferencial con respecto a un tercer electrodo de tierra. El sensor se conecta a un controlador digital universal. Un puente salino de doble unión crea una barrera contra la contaminación que reduce al mínimo la dilución de la solución de celda estándar interna. Un puente salino reemplazable contiene un gran volumen de solución tampón para proteger el electrodo de referencia contra las condiciones de procesos extremas. El puente salino se enrosca en el extremo del sensor si es necesario sustituirlo. La estructura encapsulada protege el preamplificador incorporado del sensor contra la humedad. Un preamplificador en el sensor analógico de ORP produce una señal suficientemente intensa, lo que permite colocar el sensor hasta a una distancia máxima de 1000 m del controlador.

Incluye la capacidad de monitorizar remotamente los sensores desde cualquier dispositivo con navegador y presentar diagnósticos sobre el estado general de las mediciones (en los sensores habilitados con diagnóstico predictivo), así como el mantenimiento próximo requerido, reduciendo el riesgo para el usuario y el tiempo de inactividad de los equipos.

Datos Técnicos

Rango de medición Exactitud Sensibilidad Repetibilidad

Exactitud de la temperatura

Deriva Rango de

temperatura de

operación

-1500 mV - 1500 mV

± 5 mV

± 0,5 mV

± 2 mV

± 0,5 °C

2 mV cada 24 horas, no acumulativo Sensor digital: -5 - 70 °C

Sensor analógico con gateway digital: 5 - 105 °C Sensor de inmersión: 0 - 50 °C

Máx. 3 m/s

Digital: 6,9 bares a 70 °C

Analógico: 6,9 bares a 105 °C

Caudal de muestra

Límite de presión/ temperatura del sensor

Sensor de temperatura

Distancia de transmisión

Termistor NTC de 300 Ω para la lectura de la temperatura, no para la compensación de temperatura

100 m, máximo

1000 m, máximo al utilizarse con una caja de terminales

10 m PUR (poliuretano) 4 conductores con malla, temperatura hasta 105 °C

Junta tórica de acero inoxidable, Ryton, vidrio, titanio o FKM/FPM

Longitud de cable

Materiales en contacto con la muestra

Condiciones de almacenamiento

4 - 70 °C

0 - 95 % de humedad relativa (sin condensación) Manual de un punto

Método de calibración

Profundidad de inmersión

Comunicación Peso

Sumergible a 107 m/1050 kPa

Modbus a controlador SC

0,870 kg

RECUERDE: En las siguientes especificaciones se incluyen áreas resaltadas con el símbolo [ ]. En estas áreas, el ingeniero tiene que hacer una selección, añadir información específica o información relacionada con el proyecto, así como eliminar lo que no corresponde al proyecto específico.

Alcance del suministro

Sensor con un cable de 10 m y manual

Tipo de electrodo

[ ] (Seleccione al menos una opción)

[ ] Electrodo de platino de uso general para la mayoría de las aplicaciones

[ ] Electrodo de oro de uso especial para aplicaciones que contengan zinc, cadmio, cianuro o níquel

Material del cuerpo del sensor

[ ] (Seleccione al menos una opción)

[ ] Cuerpo de PEEK (para compatibilidad química con la mayor parte de soluciones de proceso) [ ] Cuerpo de Ryton (para soluciones menos agresivas)

[ ] Cuerpo de acero inoxidable (para aplicaciones de inmersión)

Opciones de montaje del sensor

[ ] (Seleccione al menos una opción)

[ ] Convertible [ ] Inserción

[ ] Inmersión [ ] Sanitarios

Accesorios

[ ] (Elimine lo que no sea necesario)

[ ] Controlador universal

[ ] Solución de ORP de 200 mV, 500 mL [ ] Solución de ORP de 200 mV, 1 L

[ ] Solución de ORP de 200 mV, 3,5 L

[ ] Solución de ORP de 600 mV, 500 mL [ ] Solución de ORP de 600 mV, 1 L

[ ] Solución de ORP de 600 mV, 3,5 L

[ ] Solución de celda estándar, solución tampón de pH 7,0 concentrada, 500 mL [ ] Puente salino de PEEK, unión exterior de Kynar (PVDF)

[ ] Cable de extensión digital, 7,7 m [ ] Cable de extensión digital, 15 m [ ] Cable de extensión digital, 31 m

[ ] Set de montaje en pértiga para sensores NPT de 1” [ ] Montaje por unión de CPVC para sensores pH

[ ] Set de montaje por flotación para sensores NPT de 1”

[ ] Set de montaje de flujo de CPVC para sensores diferenciales pH [ ] Montaje para inserción, digital, 1½” CPVC

[ ] Sistemas de limpieza por de aire autónomos (115 V CA) para sensores pH

Servicios

[ ] (Elimine lo que no sea necesario)

[ ] Servicios prestados por el fabricante para la puesta en marcha del instrumento que incluyen formación básica sobre su operación y certificación del funcionamiento del instrumento.

[ ] Contrato de mantenimiento del fabricante que cubre todas las tareas recomendadas de mantenimiento preventivo del fabricante, la calibración periódica y cualquier reparación necesaria desde el momento en el que se ponga en marcha el equipo hasta la aceptación por parte del usuario final/sustitución en la planta y los primeros 12 meses de uso por parte del usuario final después de la sustitución.

Marca:

Hach

Producto:

Sensor de ORP digital en continuo pHD sc