Digitaler Online pH Prozess-Sensor

Online Prozess-Sensor für die pH-Messung in Wasser. Der pH-Wert wird über Prozess- und Referenzelektroden differenziell anhand einer dritten Erdungselektrode gemessen. Der Sensor wird an einen digitalen Universalcontroller angeschlossen.

Eine Salzbrücke mit doppeltem Diaphragma bildet eine Barriere gegen Kontamination, wodurch die Verdünnung der internen Elektrolytlösung minimiert wird. Eine austauschbare Salzbrücke hält ein großes Puffervolumen, um die Referenzelektrode vor rauen Prozessbedingungen zu schützen. Das Austauschen der Salzbrücke erfolgt durch Aufschrauben auf das Ende des Sensors.

Die gekapselte Bauweise schützt den integrierten Vorverstärker des Sensors vor Nässe und Feuchtigkeit. Der in den analogen pHD-Sensor integrierte Vorverstärker erzeugt ein starkes Signal, sodass der Sensor sich in einer Entfernung von bis zu 1.000 m vom Controller befinden kann.

Verfügt über die Fähigkeit, Sensoren aus der Ferne mit jedem Browser-fähigen Gerät zu überwachen - sowohl in Bezug auf die allgemeine Messwertqualität als auch auf bevorstehende und erforderliche Wartungsmaßnahmen (bei Sensoren mit aktivierter vorausschauender Diagnostik). Betreiberrisiken und Ausfallzeiten werden dadurch reduziert.

Technische Daten

Messbereich Genauigkeit Empfindlichkeit Wiederholbarkeit Temperatur-Genauigkeit Drift

Betriebsbedingungen

0 - 14 pH

± 0,02 pH

± 0,01 pH

± 0,05 pH

± 0,5 °C

0,03 pH pro 24 Stunden, nicht kumulativ Digitaler Sensor: -5 - 70 °C

Analog-Sensor mit digitalem Gateway: 5 - 105 °C Eintauchsensor: 0 - 50 °C

3 m pro Sekunde maximal

Maximal 2 bar Überdruck

Anströmgeschwindigkeit

Druck-/ Temperaturbegrenzung für den Sensor

Temperatur-Sensor

NTC-Thermistor (300 Ω) für automatische Temperaturkompensation und

Temperaturanzeige am Analysegerät 100 m maximal

4-adrig, 10 m, Polyurethan, mit einer Abschirmung, ausgelegt für 105 °C

Edelstahl, Ryton, Glas, Titan, O-Ring FKM/FPM

Distanz Analogübertragung

Kabellänge

Medienberührende Materialien

Lagerbedingungen Kalibriermethode

4 - 70 °C, 0 - 95 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Zweipunkt - automatisch, Einpunkt - automatisch, Zweipunkt- manuell, Einpunkt - manuell

Eintauchbar bis 107 m/1.050 kPa Modbus

0,870 kg

Eintauchtiefe

Kommunikation

Gewicht

HINWEIS: Die folgenden Spezifikationen enthalten Bereiche mit der Kennzeichnung [ ]. In diesen Bereichen muss der Techniker eine Auswahl treffen, bestimmte projektbezogene Informationen hinzufügen, oder löschen, was für das jeweilige Projekt keine Gültigkeit hat.

Lieferumfang

Der Sensor wird mit einem 10 m Kabel und Handbuch geliefert

Elektroden-Typ

[ ] (Mind. 1 Option auswählen)

[ ] Mehrzweck-Glaselektrode, geeignet für die meisten Anwendungen

[ ] Glaselektrode für HF-Resistenz, geeignet für Anwendungen mit niedrigem pH-Wert

Sensor-Gehäusematerial

[ ] (mind. 1 Option auswählen)

[ ] PEEK Gehäuse (für chemische Kompatibilität mit den meisten Prozesslösungen) [ ] Ryton Gehäuse (für weniger aggressive Lösungen)

[ ] Edelstahlgehäuse (für Eintauchanwendungen)

Optionen für Sensormontage [ ] (mind. 1 Option wählen)

[ ] Konvertierbar

[ ] Einbau-Ausführung

[ ] Eintauch-Ausführung [ ] Sanitär-Ausführung

Zubehör

[ ] (nicht Benötigtes löschen)

[ ] Universalcontroller

[ ] Pufferlösung, pH 7,00 (NIST), farbcodiert gelb, 500 mL [ ] Pufferlösung, pH 4,01 (NIST), farbcodiert rot, 500 mL

[ ] Pufferlösung, pH 10,01 (NIST), farbcodiert blau, 500 mL

[ ] Standardzellenlösung, konzentrierte Pufferlösung pH 7,0, 500 mL [ ] PEEK Salzbrücke, äußere Verbindung aus Kynar (PVDF)

[ ] Digitales Verlängerungskabel, 7,7 m [ ] Digitales Verlängerungskabel, 15 m [ ] Digitales Verlängerungskabel, 31 m

[ ] Stangen-Befestigungsmaterial für 1” NPT-Sensoren [ ] CPVC Rohrverbinderbefestigung für pH-Sensor

[ ] Schwimmer-Montageset für 1” NPT-Sensoren

[ ] CPVC Durchfluss-Befestigungsmaterial für pH-Differentialsensoren [ ] Eintauchbefestigung, digital, 1½” CPVC

[ ] Geschlossenes Luftstrom-Reinigungssystem (115 V AC) für pH-Sensor

Serviceleistungen

[ ] Hersteller-Service für die Inbetriebnahme des Geräts, Einweisung des Bedienpersonals inklusive Sicherheitsunterweisung sowie der regelmäßig durchzuführenden Wartungsaufgaben, Inbetriebnahmeprotokoll zur Bescheinigung der Geräteleistung.

[ ] Hersteller-Servicevertrag, der alle vom Hersteller empfohlenen präventiven Inspektionsmaßnahmen, regelmäßige Kalibrierungen und notwendigen Reparaturen umfasst, beginnend mit dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme des Geräts bis zur Abnahme durch den Endbenutzer/dem Wechsel der Ausrüstung und die ersten 12 Monate des Betriebs durch den Endbenutzer nach dem Wechsel.

[ ] Hersteller-Service, der die Inbetriebnahme des Geräts, die Einweisung des Bedienpersonals sowie das Inbetriebnahmeprotokoll zur Bescheinigung der Geräteleistung beinhaltet. Darüber hinaus sind alle vom Hersteller empfohlenen präventiven Inspektionsmaßnahmen PLUS alle notwendigen Verschleißteile, die für den Betrieb benötigt werden sowie notwendige Reparaturen beginnend mit dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme bis zur Abnahme durch den Endbenutzer/dem Wechsel der Ausrüstung während der ersten 24 Monate des Betriebs nach der Inbetriebnahme abgedeckt.

Fabrikat:

Hach

Produkt:

pHD sc Digitaler Online pH Prozess-Sensor