LÜTFEN DİKKAT: Aşağıdaki spesifikasyonda, [ ] sembolüyle vurgulanmış alanlar bulunmaktadır. Bu alanlarda, mühendisin bir seçim yapması, projeye özgü belirli bilgiler eklemesi ve söz konusu proje için geçerli olmayan öğeleri silmesi gerekmektedir.

Amperometrik Klor Dioksit Sensörü

İçme suyu arıtma tesislerinde, dağıtım şebekelerinde ve ClO2’nin ppb ve ppm düzeylerinde izlenmesini gerektiren diğer uygulamalarda klor dioksit ölçümü yapan online, tek kanallı endüstriyel sensör.

Cihazda, ClO2 konsantrasyon ölçümü için amperometrik bir yöntem kullanılır. ClO2 moleküllerinin amperometrik sensöre doğru seçici difüzyonu bir membran ile sağlanır. Ölçüm, sıcaklık için kompanse edilir. Sensör için dijital evrensel kontrol ünitesi gereklidir.

Teknik Veriler

Ölçüm aralığı	0 - 2 mg/L ClO2

Saptama limiti	0,01 mg/L ClO2

Doğruluk	%5 veya ±10 ppb ClO2, hangisi büyükse

Standart sapma	%1,5

Tepki süresi	90 saniyeden kısa sürede %90

Ölçüm sıklığı	Sürekli

Akış	Akış hücresi ile 14 L/s (200 - 250 mL/dak) otomatik regülasyon

Basınç aralığı	0,1 - 2 bar akış hücresinde

Numune sıcaklığı	2 - 45 °C

Sıcaklık kompanzasyonu

Numune sıcaklığı aralığının üzerinde otomatik

Ölçüm prensibi	Amperometrik/Membran (elektrot, membran, elektrolit)

Girişimler	--

Kalibrasyon metodu	Sıfır Kalibrasyonu: Elektriksel olarak veya ozon içermeyen su ile

Kalibrasyon: Lab metodu ile proses numunesinin karşılaştırılması

Kalibrasyon aralığı	2 ay

Montaj biçimi	Düz, dikey yüzey (panel, stand, vb.)

Numune girişi	0,25 “ dış çap Numune çıkışı	0,5 “ iç çap Saklama koşulları	-20 - 60 °C

Bağıl nem	0 - 90 % yoğunlaşmayan

Bakım aralığı	Tipik çalışmada diyafram ve elektrolit için 6 ay (Aralık: 3 ila 12 ay)

Yükseklik                      270 mm Genişlik                         250 mm Ağırlık                            6,5 kg

Muhafaza Su

Geçirmezlik Sınıfı

Kontrol ünitesi

uyumluluğu

IP66 / NEMA 4X

Evrensel kontrol ünitesi, Çok parametreli evrensel kontrol ünitesi

Teslimat Kapsamı

[ ] (gerekli olmayanları silin) Analitik Cihaz

Amperometrik Klor Dioksit Sensörü

Opsiyonel Aksesuarlar

[ ] Asitleme ünitesi

[ ] Kesikli akış ünitesi

[ ] Cihaz standı

[ ] Gerilim azaltıcılı 125 V güç kablosu

[ ] Gerilim azaltıcılı 230 V güç kablosu

[ ] Dijital uzatma kablosu   	(1/7,6/15,2/30,5 m seçenekleri) (Standart kablo uzunluğu 0,4 metredir)

[ ] Dijital sonlandırma kutusu (dijital sensör ile kontrol ünitesi arasındaki kablonun uzunluğu 100 ile 1000 m arasında olduğunda gereklidir)

Yedek Parçalar

[ ] Klor dioksit elektrotu

[ ] Önceden monte membranlar (pk/4) [ ] Elektrolit

Servis

[ ] Üretici firma servis personeli tarafından verilen devreye alma hizmeti cihazın temel çalıştırma eğitimi ve performansının belgelendirilmesini kapsar.

[ ] Üretici firma Servis Bakım Anlaşmaları; cihazın devreye alımı ile kullanıcı hizmetine verilmesi ile başlayan ve 12 aylık kullanım dönemi sonunda, üretici tarafından tavsiye edilen koruyucu bakımlarını, belirlenmiş periyotlarla

kalibrasyonunu  ve gerektiğinde onarımını kapsar.

Marka:  Hach

Ürün:	9187 sc Amperometrik Klor Dioksit Sensörü