Sensore pH di processo online digitale

Sensore pH di processo online per misurazione del pH dell’acqua. La tecnologia pH utilizza un elettrodo di processo e un elettrodo di riferimento per misurare il pH in modo differenziale rispetto a un terzo elettrodo di terra. Il sensore si collega a un controller digitale universale. Un ponte salino a doppia giunzione crea una barriera alla contaminazione, che riduce al minimo la diluizione della soluzione della cella dello standard interno. Un ponte salino sostituibile contiene un grande volume di soluzione tampone per proteggere l’elettrodo di riferimento da condizioni di processo difficili. Per la sostituzione, è sufficiente avvitare il ponte salino sull’estremità del sensore. La struttura incapsulata protegge il preamplificatore incorporato del sensore dall’umidità. Un preamplificatore nel sensore analogico pHD produce un segnale abbastanza forte da poter localizzare il sensore fino a un massimo di 1000 m dal controller.

Include la capacità di monitorare da remoto i sensori su qualsiasi dispositivo abilitato a internet e presenta la diagnostica sullo stato generale delle misure (sui sensori abilitati alla Diagnostica Predittiva), nonché sulla manutenzione imminente e necessaria, riducendo i rischi per gli utenti e i tempi di inattività.

Dati Tecnici

Intervallo di misura Accuratezza Sensibilità Ripetibilità

Accuratezza della temperatura

Deriva

Temperatura di lavoro

0 - 14 pH

± 0,02 pH

± 0,01 pH

± 0,05 pH

± 0,5 °C

0,03 pH per 24 ore, non cumulative Sensore digitale: -5 - 70 °C

Sensore analogico con gateway digitale: 5 - 105 °C Sensore a immersione: 0 - 50 °C

3 m al secondo, massimo

Massimo 2 bar sovrapressione

Portata

Limite di pressione

/ temperatura del sensore

Sensore di temperatura

Distanza di trasmissione

Lunghezza del cavo Materiali a contatto

Condizioni di stoccaggio

Metodo di taratura

Profondità di immersione

Comunicazione Peso

Termistore NTC 300 Ω per compensazione e lettura automatiche della temperatura dell’analizzatore

100 m, max

10 m, PUR (poliuretano), a 4 conduttori con una schermatura, omologato per l’uso a 105°C

O-ring in acciaio inox, Ryton, vetro, titanio, FKM/FPM

4 - 70 °C, 0 - 95 % di umidità relativa (senza condensa)

Automatica a due punti, automatica a un punto, manuale a due punti, manuale a un punto

Immersione fino a 107 m/1050 kPa

Modbus

0,870 kg

NOTA: la seguente specifica contiene aree evidenziate con il simbolo [ ]. In queste aree il tecnico deve effettuare una selezione, aggiungere informazioni specifiche relative al progetto ed eliminare quelle che non si applicano al progetto specifico.

Fornitura

Sensore completo di cavo di 10 m e manuale

Tipo di elettrodo

[ ] (Selezionare almeno 1 opzione)

[ ] Elettrodo in vetro per uso generico per la maggior parte delle applicazioni

[ ] Elettrodo in vetro resistente ad applicazioni con acido fluoridrico (HF), a basso pH

Materiale corpo sensore

[ ] (Selezionare almeno 1 opzione)

[ ] Corpo in PEEK (per compatibilità chimica con la maggior parte delle soluzioni di processo) [ ] Corpo in Ryton (per soluzioni meno aggressive)

[ ] Corpo in acciaio inox (per applicazioni che prevedono immersione)

Opzioni di montaggio sensore

[ ] (Selezionare almeno 1 opzione)

[ ] Convertibile

[ ] A inserimento [ ] A immersione [ ] Sanitario

Accessori

[ ] (Cancellare le voci non necessarie)

[ ] Controller universale

[ ] Soluzione tampone, pH 7,00 (NIST), codifica per colore giallo, 500 mL [ ] Soluzione tampone, pH 4,01 (NIST), codifica per colore rosso, 500 mL [ ] Soluzione tampone, pH 10,01 (NIST), codifica per colore blu, 500 mL

[ ] Soluzione cella standard, soluzione tampone pH 7,0 concentrata, 500 mL [ ] Ponte salino in PEEK, giunzione esterna in Kynar (PVDF)

[ ] Cavo di prolunga digitale, 7,7 m [ ] Cavo di prolunga digitale, 15 m [ ] Cavo di prolunga digitale, 31 m

[ ] Kit di montaggio su asta per sensori 1” NPT

[ ] Supporto per giunzione in CPVC per sensore pH

[ ] Kit di montaggio su galleggiante per sensori 1” NPT

[ ] Materiale per kit di montaggio passante in CPVC per sensori differenziali pH

[ ] Montaggio a inserimento, digitale, 1½” CPVC

[ ] Sistemi di pulizia a getto d’aria autonomi (115 V ca) per sensore pH

Servizi

[ ] (Cancellare le voci non necessarie)

[ ] Servizi di assistenza del produttore per l’avvio dello strumento per includere la formazione operativa di base e la certificazione delle prestazioni dello strumento.

[ ] Accordo di assistenza del produttore che comprende tutta la manutenzione preventiva raccomandata dallo stesso, calibrazioni programmate con regolarità e qualunque riparazione necessaria a partire dall’avviamento del dispositivo fino all’accettazione dell’utilizzatore finale/cessione dello stabilimento e per i primi 12 mesi di gestione dell’utilizzatore finale dopo la cessione.

Brand:

Hach

Prodotto:

Sensore pH di processo online digitale pHD sc