Dijital Online Proses ORP Sensörü

Suyun oksidasyon - redüksiyon potansiyelinin (ORP veya Redox Potansiyeli) potansiyometrik ölçümü için online proses sensörü. ORP teknolojisi, üçüncü toprak elektroduna göre ORP farklılığını ölçmek için bir proses elektrodu ve referans elektrodu kullanır. Sensör, evrensel dijital kontrol ünitesine bağlanır. Çift bağlantılı tuz köprüsü kirlenmeye karşı standart iç hücre çözeltisinin seyrelmesini en aza indiren bir bariyer oluşturur. Değiştirilebilir tuz köprüsü referans elektrodu zorlu proses koşullarına karşı korumak için büyük miktarda tampon bileşik sağlar. Değiştirme gerektiğinde tuz köprüsü sensörün uç kısmına bağlanır. Kapsüllü yapı sensörün yükselticisini nemden korur. ORP analog sensörün yükselticisi sensörün kontrol ünitesinden 1000 m uzaklığa kadar yerleştirilebilmesine olanak sağlayan güçte sinyal üretir.

İnternet tarayıcı kullanabileceğiniz herhangi bir cihazdan sensörleri uzaktan izleme, ölçümlerin genel durum sistem kontrolü (Kestirimci Sistem Kontrolü içeren cihazlarda) imkanı sunar ve bunların yanında gerekli ve gelecek bakımlar hakkında bilgi vererek, kullanıcı riskini ve cihaz durma süresini minimuma indirir.

Teknik Veriler

Ölçüm aralığı Doğruluk Hassasiyet Tekrarlanabilirlik Sıcaklık doğruluğu Kayma

İşletme sıcaklık aralığı

-1500 mV - 1500 mV

± 5 mV

± 0,5 mV

± 2 mV

± 0,5 °C

24 saatte 2 mV, kümülatif olmayan

Dijital Sensör: -5 - 70 °C

Analog Sensör Dijital Ağ Geçidine ile: 5 - 105 °C Daldırma Tipi Sensör: 0 - 50 °C

Maks. 3 m/s

Dijital: 70 °C’de 6,9 bar

Analog: 105 °C’de 6,9 bar

Sıcaklık okuması için kullanılan NTC 300 Ω termistör, sıcaklık etkisini telafi etmek için kullanılmaz

100 m, maksimum 1000 m (termination box kullanıldığında) 10 m PUR (Poliüretan) Bir korumalı 4 iletken, derecesi 105 °C Paslanmaz çelik, Ryton, cam, titanyum, FKM/FPM conta

4 - 70 °C

%0 - 95 bağıl nem (yoğuşmasız) Tek nokta manuel

107 m/1050 kPa değerine batırılabilir Modbus

0,870 kg

Akış

Sensör basıncı / Sıcaklık sınırı

Sıcaklık sensörü

İletim mesafesi Kablo Uzunluğu Malzeme

Saklama koşulları

Kalibrasyon metodu Daldırma derinliği İletişim

Ağırlık

LÜTFEN DİKKAT: Aşağıdaki spesifikasyonda, [ ] sembolüyle vurgulanmış alanlar bulunmaktadır. Bu alanlarda, mühendisin bir seçim yapması, projeye özgü belirli bilgiler eklemesi ve söz konusu proje için geçerli olmayan öğeleri silmesi gerekmektedir.

Teslimat Kapsamı

Sensör, 10 m kablo ve kılavuzla gelir

Elektrot Tipi

[ ] (En az 1 seçenek belirleyin)

[ ] Birçok uygulamaya uygun genel amaçlı platin elektrot

[ ] Çinko, kadmiyum, siyanür veya nikel içeren uygulamalar için özel amaçlı altın elektrot

Sensör Gövde Malzemesi

[ ] (En az 1 seçenek belirleyin)

[ ] PEEK gövde (proses çözeltilerinin büyük bölümünde kimyasal uyumluluk için) [ ] Ryton gövde (daha az aşındırıcı çözeltiler için)

[ ] Paslanmaz çelik gövde (daldırma uygulamaları için)

Sensör Montaj Seçenekleri

[ ] (En az 1 seçenek belirleyin)

[ ] çevrilebilir

[ ] Yerleştirme Tipi [ ] Daldırma Tipi

[ ] Sıhhi

Aksesuarları

[ ] (gerekli olmayan öğeleri silin)

[ ] Evrensel Kontrol Ünitesi

[ ] 200 mV ORP çözeltisi, 500 mL [ ] 200 mV ORP çözeltisi, 1 L

[ ] 200 mV ORP çözeltisi, 3,5 L

[ ] 600 mV ORP çözeltisi, 500 mL [ ] 600 mV ORP çözeltisi, 1 L

[ ] 600 mV ORP çözeltisi, 3,5 L

[ ] Standart hücre çözeltisi, konsantre pH 7.0 tampon, 500 mL [ ] PEEK tuz köprüsü, Kynar (PVDF) dış bağlantı

[ ] Dijital uzatma kablosu, 7,7 m [ ] Dijital uzatma kablosu, 15 m [ ] Dijital uzatma kablosu, 31 m

[ ] 1 inç NPT sensör direk montaj düzeneği [ ] pH sensörü için CPVC rakor montajı

[ ] 1 inç NPT sensörler için yüzer montaj

[ ] pH diferansiyel sensörler için akış geçişli montaj [ ] Yerleştirmeli montaj, dijital, 1½ inç CPVC

[ ] pH için bağımsız hava üflemeli sistemler (115 V AC)

Servis

[ ] Üretici firma servis personeli tarafından verilen devreye alma hizmeti cihazın temel çalıştırma eğitimi ve performansının belgelendirilmesini kapsar.

[ ] Üretici firma Servis Bakım Anlaşmaları; cihazın devreye alımı ile kullanıcı hizmetine verilmesi ile başlayan ve 12 aylık kullanım dönemi sonunda ,üretici tarafından tavsiye edilen koruyucu bakımlarını, belirlenmiş periyotlarla kalibrasyonunu ve gerektiğinde onarımını kapsar.

Marka: Hach

Ürün:

pHD sc Dijital Online Proses ORP Sensörü