HINWEIS: Die folgenden Spezifikationen enthalten Bereiche mit der Kennzeichnung [ ]. In diesen Bereichen muss der Techniker eine Auswahl treffen, bestimmte projektbezogene Informationen hinzufügen, oder löschen, was für das jeweilige Projekt keine Gültigkeit hat.

Amperometrischer Chlordioxid-Sensor

Online Einkanal-Industriesonde für die Messung von Chlordioxid in Trinkwasseraufbereitungsanlagen, Verteilernetzwerken und anderen Anwendungen, die eine Überwachung von ClO2 auf ppb- und ppm-Ebene erfordern. Das Gerät misst die ClO2-Konzentration mittels einer amperometrischen Methode. Eine Membran sorgt dafür, dass die

ClO2-Moleküle über selektive Diffusion zu dem amperometrischen Sensor gelangen. Die Messung ist temperaturkompensiert. Der Sensor erfordert die Verwendung eines digitalen Universalcontrollers.

Technische Daten

Messbereich	0 - 2 mg/L ClO2

Nachweisgrenze	0,01 mg/L ClO2

Genauigkeit	5 % oder ±10 ppb ClO2, der größere Wert zählt

Standardabweichung  1,5 %

Ansprechzeit	90 % in weniger als 90 Sekunden

Messintervall	Kontinuierlich

Durchfluss	14 L/h (200 bis 250 mL/min) automatisch reguliert durch die Durchflusszelle

Druckbereich	0,1 - 2 bar in der Durchflusszelle

Probentemperatur	2 - 45 °C

Temperatur- Kompensation

Automatisch über den Temperaturbereich der Probe

Messprinzip	Amperometrisch/Membran (Elektrode, Membran, Elektrolyt)

Interferenzen	Keine

Kalibriermethode	Null-Kalibrierung: Elektrisch oder mit Ozon-freiem Wasser

Kalibrierung: Vergleich mit Labor-Werten

Kalibrierintervall	2 Monate

Montage	Ebene, senkrechte Oberfläche, z. B. eine Wand, Schalttafel, ein Stativ etc.

Probeneingang	0,25” Außendurchmesser Probenausgang	0,5” Innendurchmesser Lagerbedingungen	-20 °C - 60 °C

Relative

Luftfeuchtigkeit

0 - 90 % nicht kondensierend

Wartungs-Intervall       6 Monate für Membran und Elektrolyt (Messzelle)

Höhe                              270 mm Breite                             250 mm Gewicht                         6,5 kg

Gehäuse- Schutzklasse

Kompatibilität

Controller

IP66 / NEMA 4X

Universal Controller, Multi-Parameter Universal Controller

Lieferumfang

[ ] (nicht Benötigtes löschen)

Analysegerät

Amperometrischer Chlordioxid-Sensor

Optionales Zubehör

[ ] Ansäuerungseinheit

[ ] Einheit für intermittierenden Durchfluss

[ ] Gerätegestell

[ ] 125 V Netzkabel mit Zugentlastung

[ ] 230 V Netzkabel mit Zugentlastung

[ ] Digitales Verlängerungskabel  	(Auswahl: 1; 7,6; 15,2; 30,5 m) (Standard-Kabellänge: 0,4 m)

[ ] Digitaler Anschlusskasten (erforderlich, wenn die Kabellänge zwischen digitalem Sensor und Controller zwischen 100

und 1.000 m liegt)

Ersatzteile

[ ] Chlordioxid-Elektrode

[ ] Vormontierte Membranen (4 Stück) [ ] Elektrolyt

Serviceleistungen

[ ] Hersteller-Service für die Inbetriebnahme des Geräts, Einweisung des Bedienpersonals inklusive Sicherheitsunterweisung sowie der regelmäßig durchzuführenden Wartungsaufgaben, Inbetriebnahmeprotokoll zur Bescheinigung der Geräteleistung.

[ ] Hersteller-Servicevertrag, der alle vom Hersteller empfohlenen präventiven Inspektionsmaßnahmen, regelmäßige Kalibrierungen und notwendigen Reparaturen umfasst, beginnend mit dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme des Geräts bis zur Abnahme durch den Endbenutzer/dem Wechsel der Ausrüstung und die ersten 12 Monate des Betriebs durch den Endbenutzer nach dem Wechsel.

[ ] Hersteller-Service, der die Inbetriebnahme des Geräts, die Einweisung des Bedienpersonals sowie das Inbetriebnahmeprotokoll zur Bescheinigung der Geräteleistung beinhaltet. Darüber hinaus sind alle vom Hersteller empfohlenen präventiven Inspektionsmaßnahmen PLUS alle notwendigen Verschleißteile, die für den Betrieb benötigt werden sowie notwendige Reparaturen beginnend mit dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme bis zur Abnahme durch den Endbenutzer/dem Wechsel der Ausrüstung während der ersten 24 Monate des Betriebs nach der Inbetriebnahme abgedeckt.

Fabrikat:	Hach

Produkt:	9187 sc Amperometrischer Chlordioxid-Sensor